公开招标采购文件

采购编号：ZZCG2019R-GK-112

采购内容：超声类

采购代理机构：浙江省政府采购中心

2019年7月5日

投标须知

▲1、本招标文件适用第十六届浙江基层医疗装备展览会最终入围价格在7万元（含）至200万元（不含）的设备招标采购，本次招标的入围结果将在2020年3月份展览会上沿用。

投标价格（单台）在7万元（不含）以下的医疗设备不在本招标文件适用范围内，采购人可根据《关于做好2019年浙江省医疗设备展览会政府采购有关工作的通知》（浙财采监[2018]19号）的规定及展览会官方网站公布的网上采购流程进行进场采购。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件中对“合格供应商的资格要求”，不符合资格要求的供应商其投标无效。

3、本次公开招标报价为一次性报价。

4、投标人应于招标文件规定截止时间之前将投标文件密封递交到指定地点。投标人还必须提供投标文件的电子版（包括开标一览表、产品配置清单及其他所有投标文件），投标人应保证电子版与书面投标文件的一致性，如不一致，则以书面投标文件为准。所有投标文件一概不退回。

5、由于参加本次投标的供应商数量较多，请各投标人尽量提前递交投标文件。

浙江省政府采购中心

2019年7月5日

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《关于做好2019年浙江省医疗设备展览会政府采购有关工作的通知》（浙财采监[2018]19号）等法律法规、规范性文件的相关规定，浙江省政府采购中心受有关单位委托，现就第十六届浙江基层医疗装备展览会期间，对以下设备组织公开招标采购。欢迎能提供相关货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来参加：

一、采购内容项目编号、采购内容:

| 标项 | 采 购 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 便携彩超【7万（含）至20万（不含）】 |
| 2 | 便携彩超【16万（含）至34万（不含）】 |
| 3 | 便携彩超【30万（含）至40万（不含）】 |
| 4 | 便携彩超【40万（含）至60万（不含）】 |
| 5 | 便携彩超【60万（含）至100万（不含）】 |
| 6 | 台式彩超【7万（含）至15万（不含）】 |
| 7 | 台式彩超【12万（含）至28万（不含）】 |
| 8 | 台式彩超【24万（含）至38万（不含）】 |
| 9 | 台式彩超【34万（含）至52万（不含）】 |
| 10 | 台式彩超【48万（含）至70万（不含）】 |
| 11 | 台式彩超【65万（含）至82万（不含）】 |
| 12 | 台式彩超【78万（含）至100万（不含）】 |
| 13 | 台式彩超【100万（含）至130万（不含）】 |
| 14 | 台式彩超【130万（含）至150万（不含）】 |
| 15 | 台式彩超【150万（含）至200万（不含）】 |

# ▲以上各标项：对于同品牌同型号的投标产品，投标人只能选择参与一个标项，否则将视为无效响应。

▲成交规则：

（1）允许二次议价：本次招标的入围价是全省最高限价，实际采购价允许采购单位进行二次议价，议价价格不得高于入围价。

（2）鼓励集团采购：为进一步促进政府采购带量采购，量价挂钩，鼓励采购采购单位进行集团采购。

集团采购特指各市（县、区）卫生健康委（局）、县域医共体、三家及以上省级医院作为议价主体，集合所属地域内的采购需求，统一与供应商进行议价谈判，并按谈判结果签订合同的采购行为。

集团采购价不与下一届的产品招标、评审进行价格联动，原则上集团采购价格的优惠率不得低于5%。

【优惠率计算公式：a. 单价7万元（含）—200万元（不含）产品：优惠率=（入围价-实际成交价）/入围价×100%；

b.单价7万元（不含）以下已成交产品：优惠率=（历史成交平均价-实际成交价）/历史成交平均价×100%；

c.单价7万元（不含）以下未成交新产品：优惠率=（上架价格-实际成交价）/上架价格×100%。】

拟采用集团采购的，牵头采购单位应在展览会前汇总上报采购需求和采购数，在达成协议后提交经双方确认的《浙江省展览会医疗设备集团采购议价结果登记表》；提交后，双方不得擅自变更采购数量和采购价格，否则将限制其参加下一届展览会的资格。

（3）非集团采购：单家医疗卫生单位的设备采购价格联动机制同往届，即单家采购单位的设备议价后的价格，需与下一届的产品招标、评审进行价格联动。

（4）阳光采购：入围供应商所有议价结果必须在政采云平台“医疗馆”如实申报；议价结果须通过单台设备的价格降幅体现（即在政采云系统内报价时填报单价），严禁各采购单位收取其他任何费用及任何名目的利益输送。

▲二、合格供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、投标产品属三类医疗器械的，代理商应提供医疗器械经营企业许可证；投标产品属二类医疗器械，代理商应提供医疗器械备案登记表；投标产品具有生产许可要求的，投标人应提供有效的生产制造厂商医疗器械生产企业许可证；投标产品属于医疗设备管理的，投标人应提供有效的医疗器械产品注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，注册证必须在有效期内）。

3、已在浙江政府采购网上注册成为正式注册供应商，其所投产品已经录入政府采购网商品及服务库。

三、投标报名

1、报名时间：2019年7月5日至2019年7月26日上午08:30-11:30；下午14:30-17:00（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

（温馨提示：供应商注册成功不代表报名成功）

四、投标保证金：

投标保证金（人民币）：0元（空或0元为无需交纳）。

五、投标截止时间和投标地点：

1、投标截止时间：2019年7月29日09时30分

2、投标地点： 杭州之江饭店会议中心一楼中会场(杭州市莫干山路188-200号)

3、逾期送达或未密封的投标文件将不予接收。

六、开标时间及地点：

1、开标时间：2019年7月29日09时30分

2、开标地点：杭州之江饭店会议中心一楼中会场(杭州市莫干山路188-200号)

七、招标文件质疑：

本公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商如对招标文件有疑问或需要澄清，请于法定时间内以书面形式递交至本中心，具体格式要求详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

八、业务咨询：

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |
| --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new （文件下载、公告查询） |
| 咨询事项 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 张嫣0571-88907711、88907712、88907710 | 0571-88907783 | 三楼（电子信息部） |
| 项目投标报名 | 系统报名4008817190 |  |  |
| 项目投标报名审核 | 陈彬菁0571-88907723 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 高明0571-88907706 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | / | 其他问题 |

浙江省政府采购中心

2019年7月5日

第二章  采购需求

# 标项1：便携彩超【7万（含）至20万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、血管、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官等临床检查； |
| 二 | 技术参数要求： |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 全数字化高性能彩色多普勒超声诊断系统主机； |
| 2.1.2 | 全中文操作系统及中文操作导航功能； |
| 2.1.3 | 主机显示器≥10英寸高分辨率彩色液晶显示屏； |
| 2.1.4 | 整机一体化，非外接配件式传统超声操作界面，专业操作系统； |
| 2.1.5 | 主机具备交、直流两用电源供电，操作状态电池独立使用≥2小时； |
| 2.1.6 | 探头接口≥1（可激活）； |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元； |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元； |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元； |
| 2.2.4 | 空间复合成像技术； |
| 2.2.5 | 斑点噪声去除技术： |
| 2.2.6 | 组织二次谐波成像功能； |
| 2.2.7 | 梯形扩展功能和二维独立角度偏转功能； |
| 2.3 | 测量和分析： |
| 2.3.1 | 腹部、妇产科、小器官等多种测量软件包； |
| 2.3.2 | 多普勒血流测量与分析； |
| 2.4 | 二维灰阶显像技术： |
| 2.4.1 | 成像速率：凸阵探头帧速率≥30帧/秒（18cm深度时）； |
| 2.4.2 | 最大显示深度：≥30cm； |
| 2.4.3 | 动态范围：≥100dB； |
| 2.4.4 | 数字化声束形成器：数字式全程动态聚焦，多波束采样，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10bit； |
| 2.4.5 | 灰阶图像回放：≥800幅； |
| 2.4.6 | 增益调节：B/M/CFI/D可独立调节，STC调节≥8段； |
| 2.5 | 频谱多普勒； |
| 2.5.1 | 方式：脉冲多普勒（PW） |
| 2.5.2 | 测量速度：最高PWD≥7.6m/s |
| 2.6 | 彩色多普勒； |
| 2.6.1 | 显示方法：速度分散显示、能量显示、速度显示； |
| 2.7 | 探头技术： |
| 2.7.1 | 宽频带变频探头，探头中心频率可选择≥3种，二维和多普勒分别可选不同频率； |
| 2.7.2 | 凸阵探头频率2-5MHz； |
| 2.8 | 图像与记录； |
| 2.8.1 | 图像（包括B型、M型、频谱多普勒、多普勒能量等）； |
| 2.8.2 | 存储与回放：数字化硬盘容量≥120G、图像存储与电影回放功能； |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 便携式设备包装箱1个； |
| 3.4 | 其他必需附件。 |

# 标项2：便携彩超【16万（含）至34万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、心脏、血管、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官等临床检查； |
| 二 | 技术参数要求： |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 全数字化高性能彩色多普勒超声诊断系统主机； |
| 2.1.2 | 主机显示器≥10英寸高分辨率彩色液晶显示屏； |
| 2.1.3 | 主机具备交、直流两用电源供电，操作状态电池独立使用≥2小时； |
| 2.1.4 | 探头接口≥1（可激活），可选配三探头接口 |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 二维图像独立角度偏转； |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元； |
| 2.2.3 | 凸阵探头支持空间复合成像技术； |
| 2.2.4 | 凸阵探头扩展成像单元： |
| 2.2.5 | 组织谐波成像功能(支持凸阵及相控阵阵探头)； |
| 2.2.6 | 支持一键图像优化（二维、彩色、频谱） |
| 2.3 | 测量和分析； |
| 2.3.1 | 心脏、腹部、妇产科、小器官等多种测量软件包； |
| 2.4 | 二维灰阶显像技术： |
| 2.4.1 | 成像速率：凸阵探头帧速率≥50帧/秒（全视野，18cm深度时）； |
| 2.4.2 | 最大显示深度：≥30cm； |
| 2.4.3 | 动态范围：可视可调接受超声信号动态范围≥100dB； |
| 2.4.4 | 灰阶图像回放：≥800幅； |
| 2.4.5 | 增益调节：B/M/CFI/D可独立调节，STC调节≥8段； |
| 2.5 | 频谱多普勒； |
| 2.5.1 | 方式：脉冲多普勒（PW） |
| 2.5.2 | 取样宽度范围：0.5mm-20mm |
| 2.5.3 | 连续多普勒（CW）单元 |
| 2.6 | 组织多普勒 |
| 2.7 | 探头技术： |
| 2.7.1 | 宽频带变频探头，凸阵探头具有≥3种频率的变频范围,相控阵探头 具有≥3种频率的变频范围； |
| 2.7.2 | 凸阵探头频率2-5MHz； 相控阵探头频率2-4MHz； |
| 2.8 | 图像与记录： |
| 2.8.1 | 存储与回放：数字化硬盘容量≥260G，图像存储与电影回放功能； |
| 三 | 配置要求（请分项报价）： |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 相控阵探头1个； |
| 3.4 | 便携式设备包装箱1个； |
| 3.5 | 其他必需附件； |

# 标项3：便携彩超【30万（含）至40万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、心脏、血管、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、新生儿、术中、介入等临床检查； |
| 二 | 技术参数要求： |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 整机一体式，非外接配件式，≥10英寸高清晰度彩色液晶显示器； |
| 2.1.2 | 所配软件为最新版本； |
| 2.1.3 | 键盘或触摸式操作面板（防水防尘防污渍）； |
| 2.1.4 | 开机到进入检查状态时间≤60秒，功能转换时间≤3秒； |
| 2.1.5 | 主机加探头加电池重量≤7.5kg； |
| 2.1.6 | 主机具备交、直流两用电源供电方式； |
| 2.1.7 | 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥2小时）； |
| 2.1.8 | 探头接口≥1（可激活），可选配三探头接口 |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 组织谐波成像； |
| 2.2.5 | 数字化波束形成器； |
| 2.2.6 | 复合成像技术； |
| 2.2.7 | 智能化斑点噪声抑制技术； |
| 2.2.8 | 穿刺针显像增强技术； |
| 2.2.9 | 自动优化功能或一键优化功能； |
| 2.2.10 | 二维图像、多普勒图像、彩色血流图像自动优化功能； |
| 2.2.11 | 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量； |
| 2.2.12 | 自适应彩色增强技术； |
| 2.2.13 | 可选配TCD（2D、Color、PW）； |
| 2.2.14 | 三同步成像； |
| 2.2.15 | 线阵探头凸型扩展技术； |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.3.1 | 一般测量； |
| 2.3.2 | 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）； |
| 2.3.3 | 多普勒血流测量与分析； |
| 2.3.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算； |
| 2.3.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告； |
| 2.3.6 | 外周血管测量与分析； |
| 2.3.7 | 泌尿科测量与分析； |
| 2.4 | 二维灰阶显像技术： |
| 2.4.1 | 数字化通道≥1024通道； |
| 2.4.2 | 扫描： 电子凸阵： 超声频率2.0-5.0MHz 电子相控阵：超声频率2.0-4.0MHz 电子线阵： 超声频率6.0-13.0MHz |
| 2.4.3 | 扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒 彩色显示帧频：全视野,18cm深度时，≥11帧/秒 |
| 2.4.4 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 2.4.5 | 发射声束聚焦：≥8段 |
| 2.4.6 | 系统动态范围≥100db |
| 2.4.7 | 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥20秒 |
| 2.2.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 2.4.9 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥6段 |
| 2.5 | 频谱多普勒： |
| 2.5.1 | 方式： 脉冲波多普勒 PWD 高脉冲重复频率 HPFF 连续波多普勒 CWD |
| 2.5.2 | 多普勒发射频率： 线阵≥2段 凸阵≥2段 |
| 2.5.3 | 最大测量速度： PWD：血流速度≥8.0 m/s CWD: 血流速度≥14.0 m/s |
| 2.5.4 | 最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号) |
| 2.5.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 2.5.6 | 电影回放：≥20秒 |
| 2.5.7 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 |
| 2.5.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转 |
| 2.6 | 彩色多普勒 |
| 2.6.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 |
| 2.6.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.6.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） |
| 2.6.4 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM） |
| 2.6.5 | 超声功率输出调节： |
| 2.6.6 | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
| 2.7 | 探头技术 |
| 2.7.1 | 频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种 |
| 2.7.2 | 类型：支持凸阵，线阵，相控阵,微凸阵 |
| 2.7.3 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元 |
| 2.7.4 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD (6-13MHz) 相控阵：B/PWD/CWD |
| 2.7.5 | 探头连接方式：插头连接，可热插拔 |
| 2.8 | 输入/输出及接口 |
| 2.8.1 | 输入/输出信号：S端、Ethernet 、VGA 输出； |
| 2.8.2 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频； 输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD； |
| 2.8.3 | USB接口，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像； |
| 2.8.4 | 可连接心电图信号； |
| 2.9 | 图像管理与记录装置； |
| 2.9.1 | 原始数据储存； |
| 2.9.2 | 一体化的剪贴板可以存储和回放动态及静态图像； |
| 2.9.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |
| 2.9.4 | 内置硬盘≥80GB或可外接存储设备； |
| 三 | 配置要求（请分项报价）： |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 相控阵探头1个； |
| 3.4 | 便携式设备包装箱1个； |
| 3.5 | 其他必需附件。 |

标项4：便携彩超【40万（含）至60万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途 |
| 1.1 | 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、康复科、外周血管及经颅、新生儿、术中、介入等临床检查 |
| 二 | 技术参数要求 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 整机一体式笔记本设计,非外接配件式，≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，采用纯物理键盘操作，配备有轨迹球设计，方便测量和选择 |
| 2.1.2 | 主机具备交、直流两用电源供电方式 |
| 2.1.3 | 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥2小时） |
| 2.1.4 | 探头接口≥1个（可激活），可选配三探头接口 |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 数字化波束形成器 |
| 2.2.5 | 空间复合成像技术 |
| 2.2.6 | 动态聚焦和动态成像技术 |
| 2.2.7 | 智能化斑点噪声抑制技术 |
| 2.2.8 | 穿刺针显像增强技术 |
| 2.2.9 | 自动优化功能或一键优化功能 |
| 2.2.10 | 二维图像、多普勒图像、彩色血流图像自动优化 |
| 2.2.11 | 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量 |
| 2.2.12 | 彩色能量多普勒（CPD） |
| 2.2.13 | 组织谐波成像（THI） |
| 2.2.14 | 自适应彩色增强技术 |
| 2.2.15 | 方向性多普勒能量图 |
| 2.2.16 | 三同步成像 |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.3.1 | 一般测量 |
| 2.3.2 | 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） |
| 2.3.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.3.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |
| 2.3.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |
| 2.3.6 | 外周血管测量与分析 |
| 2.3.7 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.4 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 2.4.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 2.4.2 | 最大扫描深度≥35cm（附图证明） |
| 2.4.3 | 发射和接收通道≥512通道 |
| 2.4.4 | TGC：≥8段 |
| 2.4.5 | 接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥100db |
| 2.4.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥500幅，回放时间≥20秒 |
| 2.4.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 2.4.8 | 增益调节： B/M/CF/D可独立调节 TGC调节≥6段 |
| 2.5 | 频谱多普勒： |
| 2.5.1 | 方式： 脉冲波多普勒 PWD 高脉冲重复频率 HPFF 连续波多普勒 CWD |
| 2.5.2 | 最大测量速度： PWD：血流速度≥6.0 m/s CWD: 血流速度≥11.0 m/s |
| 2.5.3 | 最低测量速度：≤3.0mm/s(非噪声信号) |
| 2.5.4 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 |
| 2.5.5 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转 |
| 2.6 | 彩色多普勒 |
| 2.6.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 |
| 2.6.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.6.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） |
| 2.6.4 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM） |
| 2.6.5 | 超声功率输出调节： |
| 2.6.6 | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
| 2.7 | 探头规格 |
| 2.7.1 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元 |
| 2.7.2 | 电子凸阵： 超声频率2.0----5.0 MHz 电子线阵： 超声频率4.0 — 13.0MHz 电子相控阵:超声频率2.0----4.0 MHz |
| 2.7.3 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 |
| 2.8 | 图像与记录 |
| 2.8.1 | 图像记录、管理与输入、输出 |
| 2.8.2 | 原始数据储存 |
| 2.8.3 | 声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |
| 2.8.4 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 2.8.5 | 内置固态硬盘≥80G |
| 2.9 | 输入/输出及接口 |
| 2.9.1 | 输入/输出信号：S端、Ethernet 、VGA 输出 |
| 2.9.2 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD |
| 2.9.3 | USB接口，支持打印和数据输出 |
| 2.9.4 | 可连接心电图信号 |
| 2.9.5 | 内置WIFI功能 |
| 2.9.6 | 可选配DICOM3.0接口 |
| 四 | 配置要求（请分项报价）： |
| 4.1 | 彩超主机1台； |
| 4.2 | 凸阵探头1个； |
| 4.3 | 线阵探头1个； |
| 4.4 | 相控阵探头1个； |
| 4.5 | 三探头扩展器1个； |
| 4.6 | 便携式设备包装箱1个； |
| 4.7 | 其他必需附件。 |

标项5：便携彩超【60万（含）至100万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途 |
| 1.1 | 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、康复科、外周血管及经颅、新生儿、术中、介入等临床检查 |
| 二 | 技术参数要求 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 整机一体式笔记本设计,非外接配件式，≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，采用纯物理键盘操作，配备有轨迹球设计，方便测量和选择 |
| 2.1.2 | 主机具备交、直流两用电源供电方式 |
| 2.1.3 | 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥2小时） |
| 2.1.4 | 探头接口≥1个（可激活），可选配三探头接口 |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 数字化波束形成器 |
| 2.2.5 | 空间复合成像技术 |
| 2.2.6 | 动态聚焦和动态成像技术 |
| 2.2.7 | 智能化斑点噪声抑制技术 |
| 2.2.8 | 穿刺针显像增强技术 |
| 2.2.9 | 自动优化功能或一键优化功能 |
| 2.2.10 | 二维图像、多普勒图像、彩色血流图像自动优化 |
| 2.2.11 | 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量 |
| 2.2.12 | 彩色能量多普勒（CPD） |
| 2.2.13 | 组织谐波成像（THI） |
| 2.2.14 | 自适应彩色增强技术 |
| 2.2.15 | 方向性多普勒能量图 |
| 2.2.16 | 三同步成像 |
| 2.2.17 | 造影功能 |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.3.1 | 一般测量 |
| 2.3.2 | 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） |
| 2.3.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.3.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |
| 2.3.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |
| 2.3.6 | 外周血管测量与分析 |
| 2.3.7 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.4 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 2.4.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 2.4.2 | 最大扫描深度≥38cm（附图证明） |
| 2.4.3 | 发射和接收通道≥512通道 |
| 2.4.4 | TGC：≥8段 |
| 2.4.5 | 接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥100db |
| 2.4.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥500幅，回放时间≥20秒 |
| 2.4.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 2.4.8 | 增益调节： LGC调节≥2段 B/M/CF/D可独立调节 TGC调节≥6段 |
| 2.5 | 频谱多普勒： |
| 2.5.1 | 方式： 脉冲波多普勒 PWD 高脉冲重复频率 HPFF 连续波多普勒 CWD |
| 2.5.2 | 最大测量速度： PWD：血流速度≥6.0 m/s CWD: 血流速度≥11.0 m/s |
| 2.5.3 | 最低测量速度：≤3.0mm/s(非噪声信号) |
| 2.5.4 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 |
| 2.5.5 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转 |
| 2.6 | 彩色多普勒 |
| 2.6.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 |
| 2.6.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.6.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） |
| 2.6.4 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM） |
| 2.6.5 | 超声功率输出调节： |
| 2.6.6 | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
| 2.7 | 探头规格 |
| 2.7.1 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元 |
| 2.7.2 | 电子凸阵： 超声频率2.0----5.0 MHz 电子线阵： 超声频率4.0 — 13.0MHz 电子相控阵:超声频率2.0----4.0 MHz |
| 2.7.3 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 |
| 2.8 | 图像与记录 |
| 2.8.1 | 图像记录、管理与输入、输出 |
| 2.8.2 | 原始数据储存 |
| 2.8.3 | 声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |
| 2.8.4 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 2.8.5 | 内置固态硬盘≥80G |
| 2.9 | 输入/输出及接口 |
| 2.9.1 | 输入/输出信号：S端、Ethernet 、VGA 输出 |
| 2.9.2 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD |
| 2.9.3 | USB接口，支持打印和数据输出 |
| 2.9.4 | 可连接心电图信号 |
| 2.9.5 | 内置WIFI功能 |
| 2.9.6 | DICOM3.0接口 |
| 四 | 配置要求（请分项报价）： |
| 4.1 | 彩超主机1台； |
| 4.2 | 腹部探头1个； |
| 4.3 | 心脏探头1个； |
| 4.4 | 浅表探头1个； |
| 4.5 | 三探头扩展器1个； |
| 4.6 | 造影软件1套； |
| 4.7 | 便携式设备包装箱1个； |
| 4.8 | 原厂台车1个； |
| 4.9 | 内置WIFI； |
| 4.10 | DICOM3.0接口； |
| 4.11 | 其他必需附件。 |

# 标项6：台式彩超【7万（含）至15万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统等临床检查 |
| 二、 | 技术参数要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | 全数字化超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | ≥15英寸高分辨率显示器，显示点阵1024*768 |
| 2.1.3 | 探头接口≥2个（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元； |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元； |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元； |
| 2.2.4 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率≥3组 |
| 2.2.5 | 帧相关≥6级 |
| 2.2.6 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.7 | 二维图像一键优化功能 |
| 2.2.8 | 宽频变频技术，系统频率范围2-10MHz |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 腹部、妇产科、泌尿、外周血管测量软件包 |
| 2.4 | 二维灰阶显像技术： |
| 2.4.1 | 二维灰阶成像：≥256灰阶 |
| 2.4.2 | 最大扫描深度：≥28cm |
| 2.4.3 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥25帧／秒 |
| 2.4.4 | ≥7段TGC增益补偿 |
| 2.4.5 | 电影回放：最大模式≥800幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度： ≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 取样宽度：1～15mm调节 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.6.1.3 | 基波和谐波频率 ≥3组 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5～10MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥160G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 图像处理与管理系统1套 |
| 3.5 | 其他必需附件。 |

# 标项7：台式彩超【12万（含）至28万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | 全数字化超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | ≥15英寸高分辨率显示器，显示点阵1024*768 |
| 2.1.3 | 中文可视图形界面，中文操作导航系统，中文注释输入 |
| 2.1.4 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥3组 |
| 2.2.5 | T型成像，B型图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.6 | 宽频变频技术，系统频率范围2-10MHz |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 腹部、妇产科、泌尿、外周血管测量软件包，胎儿颈部透明层测定（NT）多项测量计算公式 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 二维灰阶成像：≥256灰阶 |
| 2.4.2 | 最大扫描深度 ≥30cm |
| 2.4.3 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm、全视野时≥25帧／秒 |
| 2.4.4 | ≥7段TGC增益补偿 |
| 2.4.5 | 电影回放：最大模式≥800幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度： ≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 取样宽度：1～15mm调节 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.6.1.4 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5～10MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.6.3 | 腔内探头 |
| 2.6.3.1 | 频率：5～8MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥160G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.8.2 | 存储的图像文件均以微缩化图标形式显示，可通过U盘拷入及拷出 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 腔内探头1个； |
| 3.5 | 图像处理与管理系统1套 |
| 3.6 | 其他必需附件。 |

标项8：台式彩超【24万（含）至38万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | 全数字化超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | 数字化多声束并行处理系统 |
| 2.1.3 | ≥15英寸高分辨率显示器，显示点阵1024*768 |
| 2.1.4 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元； |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元； |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元； |
| 2.2.4 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥3组 |
| 2.2.5 | 具备穿刺引导功能、穿刺线可随时校正 |
| 2.2.6 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.7 | 宽频变频技术，系统频率范围2-10MHz |
| 2.2.8 | 二维图像一键优化功能 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 腹部、妇产科、泌尿、外周血管、胎儿颈部透明层测定（NT）等多项测量软件包 |
| 2.3.3 | 解剖M型测量功能 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 二维灰阶成像：≥256灰阶 |
| 2.4.2 | 灰阶变换 ≥7级 连续可调 |
| 2.4.3 | 帧相关 ≥6级 |
| 2.4.4 | 最大扫描深度 ≥30cm |
| 2.4.5 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥25帧／秒 |
| 2.4.6 | ≥7段TGC增益补偿 |
| 2.4.7 | 发射聚焦≥8段 |
| 2.4.8 | 电影回放：最大模式≥800幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度：≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 取样宽度：1～15mm调节 |
| 2.5.3 | 连续多普勒CWD功能 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.6.1.3 | 基波和谐波频率 ≥3组 |
| 2.6.1.4 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5～10MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.6.3 | 相控阵探头 |
| 2.6.3.1 | 相控阵探头频率：2~4MHz 宽频复合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 频率带变频 ≥3组 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.7.2 | S-VIDEO输出接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥160G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.8.2 | 存储的图像文件均以微缩化图标形式显示，可通过U盘拷入及拷出 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | 图像处理与管理系统1套； |
| 3.6 | 其他必需附件。 |

# 标项9：台式彩超【34万（含）至52万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | ≥15英寸高分辨率液晶显示器，显示点阵1024*768 |
| 2.1.2 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 组织多普勒成像单元（包括组织能量多普勒、组织频谱多普勒成像单元） |
| 2.2.5 | 空间复合成像单元，分档位可视可调节 |
| 2.2.6 | 组织谐波成像全身应用技术，支持凸阵、线阵、腔内及相控阵探头 |
| 2.2.7 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.2.8 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.9 | 宽频变频技术，系统频率范围2-10MHz |
| 2.2.10 | 图像一键优化功能，可优化二维、彩色、频谱多普勒 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 包括左心室功能自动测量、腹部、妇产科、泌尿、等多项测量软件包 |
| 2.3.3 | 解剖M型测量单元 |
| 2.3.4 | 颈动脉内中膜自动测量单元 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 系统动态范围≥120dB，最大扫描深度≥300 mm |
| 2.4.2 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥25帧/秒 |
| 2.4.3 | ≥7段TGC增益补偿 |
| 2.4.4 | 电影回放：最大模式≥1000幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度： ≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 连续多普勒最高探测血流速度： ≥19 米／秒 |
| 2.5.3 | 取样容积：1～15mm调节 |
| 2.5.4 | 最低探测血流速度： ≤1mm／秒 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.1.3 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5～10MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.3 | 相控阵探头 |
| 2.6.3.1 | 频率：2~4MHz宽频符合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.7.2 | DICOM接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.7.1 | 硬盘空间≥260G，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.7.2 | 动态图像采集、存储，具有屏幕剪贴板,可对存储的图像进行浏览 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | DICOM接口； |
| 3.6 | 图像处理与管理系统1套； |
| 3.7 | 其他必需附件。 |

# 标项10：台式彩超【48万（含）至70万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | ≥15英寸高分辨率液晶显示器，显示点阵1024*768 |
| 2.1.2 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 组织多普勒成像单元（包括组织能量多普勒、组织频谱多普勒成像单元） |
| 2.2.5 | 空间复合成像单元，分档位可视可调节 |
| 2.2.6 | 组织谐波成像全身应用技术，支持凸阵、线阵、腔内及相控阵探头 |
| 2.2.7 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.2.8 | 宽频变频技术，系统频率范围2-13MHz |
| 2.2.9 | 宽景成像功能 |
| 2.2.10 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.11 | 复合成像功能 |
| 2.2.12 | 造影剂成像功能 |
| 2.2.13 | 乳腺弹性成像功能 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 包括左室心功能自动测量、腹部、妇产科、泌尿、外周血管、胎儿颈部透明层测定（NT）等多种测量软件包 |
| 2.3.3 | 解剖M型测量 |
| 2.3.4 | 血管内膜自动测量 |
| 2.3.5 | 造影剂成像功能 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 系统动态范围≥160dB，最大扫描深度≥300mm |
| 2.4.2 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥60 帧／秒 |
| 2.4.3 | 二维灰阶图象线密度≥230 |
| 2.4.4 | 电影回放：最大模式≥1000幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度： ≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 连续多普勒最高探测血流速度： ≥19 米／秒 |
| 2.5.3 | 取样容积：1.0~20mm调节 |
| 2.5.4 | 最低探测血流速度： ≤1mm／秒 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.1.3 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5~12MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.3 | 相控阵探头 |
| 2.6.3.1 | 频率：2~4MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.7.2 | DICOM接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥260G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.8.2 | 动态图像采集、存储，具有屏幕剪贴板,可对存储的图像进行浏览 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | 造影剂成像软件； |
| 3.6 | 乳腺弹性成像软件； |
| 3.7 | DICOM接口； |
| 3.8 | 图像处理与管理系统1套 |
| 3.9 | 其他必需附件。 |

标项10：台式彩超【65万（含）至82万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | ≥19英寸高分辨率液晶显示器 |
| 2.1.2 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 组织多普勒成像单元（包括组织能量多普勒、组织频谱多普勒成像单元） |
| 2.2.5 | 空间复合成像单元，分档位可视可调节 |
| 2.2.6 | 组织谐波成像全身应用技术，支持凸阵、线阵、腔内及相控阵探头 |
| 2.2.7 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.2.8 | 宽频变频技术，系统频率范围2-13MHz |
| 2.2.9 | 宽景成像功能 |
| 2.2.10 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.11 | 一体化实时立体成像技术，容积成像速率达到40容积/秒 |
| 2.2.12 | 复合成像功能 |
| 2.2.13 | 乳腺弹性成像功能 |
| 2.2.14 | 3D/4D方向性能量图 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 包括左室心功能自动测量、腹部、妇产科、泌尿、外周血管、胎儿颈部透明层测定（NT）等多种测量软件包 |
| 2.3.3 | 解剖M型测量 |
| 2.3.4 | 血管内膜自动测量 |
| 2.3.5 | 造影剂成像功能 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 系统动态范围≥160dB，最大扫描深度≥360 mm |
| 2.4.2 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥60 帧／秒 |
| 2.4.3 | 二维灰阶图象线密度≥230 |
| 2.4.4 | 电影回放：最大模式≥1000幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度： ≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 连续多普勒最高探测血流速度： ≥19 米／秒 |
| 2.5.3 | 取样容积：0.5～20mm调节 |
| 2.5.4 | 最低探测血流速度： ≤1mm／秒 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.1.3 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：4～12MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.3 | 相控阵探头 |
| 2.6.3.1 | 频率：2～4MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.4 | 腹部容积探头 |
| 2.6.4.1 | 频率：3-7MHZ宽频复合变频探头 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.7.2 | DICOM接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥500G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.8.2 | 动态图像采集、存储，具有屏幕剪贴板,可对存储的图像进行浏览 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | 腹部容积探头1个； |
| 3.6 | 容积成像软件1套； |
| 3.7 | 造影剂成像软件1套； |
| 3.8 | 乳腺弹性成像软件1套； |
| 3.9 | DICOM接口； |
| 3.10 | 图像处理与管理系统1套 |
| 3.11 | 其他必需附件。 |

# 标项12：台式彩超【78万（含）至100万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | ≥19英寸高分辨率液晶显示器，触摸屏≥10.4寸 |
| 2.1.2 | ≥3个探头接口（可激活） |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.2.2 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.2.3 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.2.4 | 组织多普勒成像单元（包括组织能量多普勒、组织频谱多普勒成像单元） |
| 2.2.5 | 空间复合成像单元，分档位可视可调节 |
| 2.2.6 | 组织谐波成像全身应用技术，支持凸阵、线阵、腔内及相控阵探头 |
| 2.2.7 | 具有组织谐波成像功能，基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.2.8 | 宽频变频技术，系统频率范围2-13MHz |
| 2.2.9 | 宽景成像功能 |
| 2.2.10 | B图像独立角度偏转功能 |
| 2.2.11 | 复合成像功能 |
| 2.2.12 | 乳腺弹性成像功能 |
| 2.2.13 | 3D/4D方向性能量图 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量软件包 |
| 2.3.2 | 包括左室心功能自动测量、腹部、妇产科、泌尿、外周血管、胎儿颈部透明层测定（NT）等多种测量软件包 |
| 2.3.3 | 解剖M型测量 |
| 2.3.4 | 血管内膜自动测量 |
| 2.3.5 | 造影剂成像功能 |
| 2.4 | 二维灰阶图象显示主要参数： |
| 2.4.1 | 系统动态范围≥160dB，最大扫描深度≥360 mm |
| 2.4.2 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度18cm，全视野时≥60 帧／秒 |
| 2.4.3 | 二维灰阶图象线密度≥230 |
| 2.4.4 | 电影回放：最大模式≥1000幅 |
| 2.5 | 多普勒图像显示主要参数： |
| 2.5.1 | 脉冲多普勒最高探测血流速度：≥7.6米／秒 |
| 2.5.2 | 连续多普勒最高探测血流速度：≥19 米／秒 |
| 2.5.3 | 取样容积：0.5～20mm调节 |
| 2.5.4 | 最低探测血流速度：≤1mm／秒 |
| 2.6 | 探头技术规格 |
| 2.6.1 | 腹部凸阵探头 |
| 2.6.1.1 | 频率：2～5MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.1.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.1.3 | 探头阵元数≥128 |
| 2.6.2 | 线阵浅表小器官探头 |
| 2.6.2.1 | 频率：5～13MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.2.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.3 | 相控阵探头 |
| 2.6.3.1 | 频率：2～6MHz宽频复合变频探头 |
| 2.6.3.2 | 基波和谐波频率 ≥7组 |
| 2.6.4 | 腹部容积探头 |
| 2.6.4.1 | 频率：4-8MHZ宽频复合变频探头 |
| 2.7 | 输出信号及接口 |
| 2.7.1 | 复合视频、S-视频、2个USB2.0输出接口 |
| 2.7.2 | DICOM接口 |
| 2.8 | 图像记录与管理系统 |
| 2.8.1 | 硬盘空间≥500G ，可存储电影回放，原始存储图像可二次编辑、测量 |
| 2.8.2 | 动态图像采集、存储，具有屏幕剪贴板,可对存储的图像进行浏览 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | 腹部容积探头1个； |
| 3.6 | 容积成像软件1套； |
| 3.7 | 造影剂成像软件1套； |
| 3.8 | 乳腺弹性成像软件1套； |
| 3.9 | DICOM接口； |
| 3.10 | 图像处理与管理系统1套； |
| 3.11 | 其他必需附件。 |

标项13：台式彩超【100万（含）至130万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途 |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：腹部、妇产科、儿科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、心血管诊断和治疗及临床研究 |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | 显示器与操作系统：≥19寸高分辨彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可左右旋转。操作键盘：可升降；彩色液晶触摸屏≥12寸 |
| 2.1.2 | 标准大探头接口≥4个，同时激活可互相通用 |
| 2.2 | 主要功能及技术 |
| 2.2.1 | 二维灰阶成像 |
| 2.2.2 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |
| 2.2.3 | 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |
| 2.2.4 | 具备组织多普勒技术，具有彩色，能量，PW，M型多种模式 |
| 2.2.5 | 具备组织谐波成像单元，所有配置探头均可使用。 |
| 2.2.6 | 具备解剖M型 |
| 2.2.7 | 具备宽景成像功能，支持凸阵、高频，有速度提示框。 |
| 2.2.8 | 具备一键无失真全屏放大功能 |
| 2.2.9 | 具备B/C双幅实时显示，方便进行对比观察 |
| 2.2.10 | 具备空间复合成像，分档位可视可调 |
| 2.2.11 | 具备斑点噪声抑制技术 |
| 2.2.12 | 具备二维角度独立偏转 |
| 2.2.13 | 具备扩展成像，凸阵、线阵均可用 |
| 2.2.14 | 具备非预设条件的一键优化，二维、血流、频谱均可用 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 具备IMT血管内中膜自动测量，可自动测量血管前壁、后壁，并可手动修正 |
| 2.3.2 | 原始数据存储，可对回放图像进行增益、血流标尺等参数的调节 |
| 2.3.3 | 测量和分析：B型、M型、解剖M型、频谱多普勒、彩色多普勒 |
| 2.3.4 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力等 |
| 2.3.5 | 心脏功能测量与分析： 自动左室收缩功能测量软件 全心功能TEI指数测量软件 |
| 2.3.6 | 产科测量与分析，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示包括自动生成法及手工输入数值法，胎儿超声心动图计测） |
| 2.3.7 | 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估 |
| 2.4 | 先进技术 |
| 2.4.1 | 提供二维图像质量及彩色图像质量的新技术，如：空间复合成像技术（同时作用于发射和接，附图片） |
| 2.4.2 | 智能图像优化技术（作用于2D。彩色及Doppler），单键操作，可自动调节增益，动态范围，彩色增益、Doppler基线，标尺等参数 |
| 2.4.3 | 可升级选配剪切波弹性成像（提供单独报价） |
| 2.5 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 2.5.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 2.5.2 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 2.5.3 | 数字化处理通道≥1024，多波束信号并行处理≥8倍 |
| 2.5.4 | 系统接收超声信号动态范围≥160dB，可视可调 |
| 2.5.5 | 数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹 |
| 2.5.6 | 时间增益补偿TGC≥8 |
| 2.5.7 | 侧向增益补偿LGC≥2 |
| 2.5.8 | 具有最佳图像智能化操作键，可用于2D、彩色及多普勒 |
| 5.5.9 | 增益调节：B、M、D可独立调节 |
| 2.6. | 频谱多普勒： |
| 2.6.1 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |
| 2.6.2 | 最大测量速度，PWD：正或反向血流速度7.5m/s，CWD：血流速度≥25m/s |
| 2.6.3 | 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 |
| 2.6.4 | Doppler及M型电影回放：≥100秒，回放时可以测量和计算 |
| 2.6.5 | 零位移动：≥8级 |
| 2.6.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级 |
| 2.6.7 | 滤波器：高、中、低通滤波三种，分级选择 |
| 2.6.8 | 显示控制：反转显示、零位移、B—刷新、D扩展、B/D扩展， |
| 2.7 | 彩色多普勒 |
| 2.7.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 2.7.2 | 支持B/C 同宽 |
| 2.8 | 彩色显示帧频： |
| 2.8.1 | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：—15度—+15度 |
| 2.8.2 | 显示控制：零移位动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.9 | 彩色增强功能： |
| 2.9.1 | 彩色多普勒能量图 |
| 2.9.2 | 方向性能量图 |
| 2.9.3 | 组织多普勒成像 |
| 2.9.4 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |
| 2.10 | 超声图像存档与病案管理功能 |
| 2.10.1 | 主机内置 硬盘容量≥1TB，包括可可刻录的光盘驱动及USB接口 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 相控阵探头1个； |
| 3.5 | 腔内探头1个 |
| 3.6 | DICOM接口； |
| 3.7 | 其他必需附件。 |

标项14：台式彩超【130万（含）至150万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称、彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.1.1 | 设备用途、具有开展心脏、腹部、妇产、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中等超声新技术。 |
| 二、 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 主机系统： |
| 2.1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描。 |
| 2.1.2 | 探头接口选择：≥4个 |
| 2.2 | 主要功能与技术 |
| 2.2.1 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，图像上无焦点显示 |
| 2.2.2 | 解剖M型模式 （≥3条取样线） |
| 2.2.3 | 空间复合成像，最高可达9线偏转，要求作曲别针试验显示9条扫描线 |
| 2.2.4 | 自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术 |
| 2.2.5 | 宽景成像，所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示 |
| 2.2.6 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |
| 2.2.7 | 具实时双幅对比成像 |
| 2.2.8 | 高分辨率血流成像 |
| 2.2.9 | 精细血流自动识别成像 |
| 2.2.10 | 频率复合成像 |
| 2.2.11 | 组织差异校正技术，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |
| 2.2.12 | LGC侧向增益补偿技术，可视可调 |
| 2.2.13 | 纯净波探头技术或XDClear探头或3T探头技术或其他专利探头 |
| 2.2.14 | 具备全屏高清显示功能 |
| 2.2.15 | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。同时可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |
| 2.2.16 | 肝脏剪切波定量技术可无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 |
| 2.2.17 | 造影剂二次谐波成像单元,支持低机械指数造影、双计时器、支持向后存储，≥5分钟电影、双实时: 实时显示组织图像和造影图像 |
| 2.2.18 | 造影在线时间强度曲线分析软件，可对造影图像进行定量分析 |
| 2.2.19 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2.3 | 测量和分析 |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |
| 2.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、自动测量≥4项胎儿发育评估指标 |
| 2.3.3 | 外周血管测量和计算功能； |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 2.3.5 | 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估 |
| 2.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 2.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |
| 2.4.2 | 内置硬盘≥1TB |
| 2.5 | 频谱多普勒 |
| 2.5.1 | 显示模式：脉冲多普勒 、高脉冲重复频率 、连续波多普勒。 |
| 2.5.2 | 发射频率:电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |
| 2.5.3 | 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW |
| 2.5.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度(30.0m/s。 |
| 2.5.5 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)。 |
| 2.5.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm多级可调。 |
| 2.5.7 | 零位移动：( 8 级。 |
| 2.5.8 | 快速角度校正 |
| 2.6 | 彩色多普勒 |
| 2.6.1 | 显示模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示 |
| 2.6.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 。 |
| 2.6.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～ +30°。 |
| 2.7 | 记录装置 |
| 2.7.1 | 数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI等PC通用格式直接储存。 |
| 2.7.2 | USB接口≥5个，用于图像传输。 |
| 2.7.3 | 专业探头放置槽≥7个 |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 腹部凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 心脏相控阵探头1个； |
| 3.5 | 腔内探头1个 |
| 3.6 | 容积成像软件1套; |
| 3.7 | 造影剂成像软件1套； |
| 3.8 | 乳腺弹性成像软件1套； |
| 3.9 | DICOM接口； |
| 3.10 | 肝脏剪切波软件1套； |
| 3.11 | 其他必需附件。 |

标项15：台式彩超【150万（含）至200万（不含）】

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途： |
| 1.1 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.2 | 设备用途：适用于腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管的彩色多普勒超声诊断仪。 |
| 二 | 技术参数及要求 |
| 1 | 通用技术要求 |
| 1.1 | 高分辨率彩色逐行液晶显示器≥21英寸 |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右前后六向及高度调整及旋转。 |
| 1.3 | 探头接口：≥5个，接口均为无针式探头接口 |
| 1.4 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 1.5 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 1.6 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 1.7 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 1.8 | 数字化能量血流成像单元 |
| 1.9 | 实时三维及四维扫描成像组件 |
| 1.10 | 实时二维扫描成像组件 |
| 1.11 | 所投机型具备XDClear冰晶平台技术或Adv xRES高级磁共振像素优化技术或域光平台技术或VTIQ剪切波成像技术或其他专利技术 |
| 1.12 | 3D/4D曲线取样成像技术或类似技术，任意曲线或直线切割3D平面 |
| 1.13 | 编码激励技术 |
| 1.14 | 组织二次谐波成像 |
| 1.15 | 扩展成像技术，（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） |
| 1.16 | 空间复合成像，最高可达9线偏转 |
| 1.17 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致图像上无焦点显示 |
| 1.18 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |
| 1.19 | 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 |
| 1.20 | 超高细微分辨血流成像技术 |
| 1.21 | 宽景成像技术，要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示。 |
| 1.22 | 智能可变光源系统。通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示 |
| 1.23 | 智能三维重建技术。自动获取3D成像的最佳观察方向，感兴趣区的大小和位置，明显减少XYZ轴的旋转 |
| 1.24 | 具备高级时间空间相关技术（STIC）技术,可应用于腔内容积及腹部容积探头 |
| 1.25 | 具备超声造影剂成像技术，可应用于腹部凸阵探头与高频线阵探头双计时器，支持向后存储，≥5分钟电影，支持向前存储，双实时: 实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能 |
| 1.26 | 支持实时二维剪切波弹性成像，可以对组织硬度信息进行定量测量。具备三种组织硬度定量参数（请列明参数名称）。 |
| 1.27 | 具备二维灰阶血流成像技术 |
| 2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）、心脏等软件包） |
| 2.2 | 妇、产科测量 |
| 2.3 | 心脏功能测量 |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.5 | 外周血管测量与分析 |
| 2.6 | 定量能量直方图显示 |
| 2.7 | 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 |
| 2.8 | 一键胎儿颅脑多切面自动获取，并支持自动测量及注释（其中正中矢状面为必备切面） |
| 2.9 | 可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估 |
| 3 | 图像存储与(电影)回放重现单元： |
| 3.1 | 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用 |
| 3.2 | 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度 |
| 3.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 4 | 图像管理与记录装置： |
| 4.1 | 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像） |
| 4.2 | 内置硬盘≥1TB |
| 4.3 | CD－RW/DVD-RW刻录机 |
| 6 | 技术参数及要求 |
| 6.2.4 | 纯净波探头技术或XD clear探头技术或HD探头技术或3T探头技术或其他专利技术； |
| 6.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 6.3.1 | 实时4D彩色及能量模式。 |
| 6.3.2 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 6.3.3 | 接收超声信号动态范围≥160 dB |
| 6.3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 |
| 6.3.5 | 谐波成像基波频率个数≥2 |
| 6.3.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥30秒；4D图像回放128容积帧 |
| 6.3.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 6.3.8 | 增益调节：B/M可独立调节 |
| 6.3.9 | 放大功能：实时任意区域局部放大功能 |
| 6.4 | 频谱多普勒： |
| 6.4.1 | 方式：脉冲波多普勒 |
| 6.4.2 | 血流速度最大≥7.6m/s |
| 6.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 6.4.4 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |
| 6.4.5 | 零位移动：≥8级 |
| 6.4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm； |
| 6.4.7 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW |
| 6.5.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |
| 三 | 配置要求（请分项报价） |
| 3.1 | 彩超主机1台； |
| 3.2 | 凸阵探头1个； |
| 3.3 | 线阵探头1个； |
| 3.4 | 腹部容积探头1个； |
| 3.5 | 腔内容积探头1个； |
| 3.6 | 容积成像软件1套； |
| 3.7 | 造影剂成像软件1套； |
| 3.8 | DICOM接口； |
| 3.9 | 其他必需附件。 |

标项1-15：

（一）其他商务要求：

1.在设备使用期内，入围供应商应确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，在48小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。

2. 入围供应商应提供完整的中文技术资料（进口产品包含英文技术资料），包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及纸质塑封、电子版的操作规程，原厂技术参数资料（如DATESHEET等）。

3.入围产品应在浙江省内有厂家的办事机构或特约维修机构，具体说明地点、人员、备件等情况。

4、入围供应商提供现场操作培训，直至用户能够熟练使用，无需在报价文件中列项。投标人应提供相应的培训计划，包括设备操作以应用培训及维修维护培训方案。

▲（二）其他注意事项

1、以上各标项的投标文件需提供详细的设备配置清单，提供详细的投标配置及分项报价清单；提供探头、软件等选配件报价清单；提供保修期后维保费用及维修配件报价清单；

（1）含在投标价中的设备配置及试剂、耗材的，须提供详细的满足招标文件要求的配置清单及其分项报价；在原有招标的基础上对配件单独报价；产品在政采云平台发布时主机和配件分开按价格上架；实际采购时，单个产品的配件报价允许扣减；

（2）须提供各标项逐一对应的技术响应表及商务响应表。

# 标项1-15：主要商务要求

| ▲成交规则 | （1）允许二次议价：本次招标的入围价是全省最高限价，实际采购价允许采购单位进行二次议价，议价价格不得高于入围价； （2）鼓励集团采购：为进一步促进政府采购带量采购，量价挂钩，鼓励采购采购单位进行集团采购。 集团采购特指各市（县、区）卫生健康委（局）、县域医共体、三家及以上省级医院作为议价主体，集合所属地域内的采购需求，统一与供应商进行议价谈判，并按谈判结果签订合同的采购行为。 集团采购价不与下一届的产品招标、评审进行价格联动，原则上集团采购价格的优惠率不得低于5%。 【优惠率计算公式：a. 单价7万元（含）—200万元（不含）产品：优惠率=（入围价-实际成交价）/入围价×100%； b.单价7万元（不含）以下已成交产品：优惠率=（历史成交平均价-实际成交价）/历史成交平均价×100%； c.单价7万元（不含）以下未成交新产品：优惠率=（上架价格-实际成交价）/上架价格×100%。】 拟采用集团采购的，牵头采购单位应在展览会前汇总上报采购需求和采购数，在达成协议后提交经双方确认的《浙江省展览会医疗设备集团采购议价结果登记表》；提交后，双方不得擅自变更采购数量和采购价格，否则将限制其参加下一届展览会的资格。 （3）非集团采购：单家医疗卫生单位的设备采购价格联动机制同往届，即单家采购单位的设备议价后的价格，需与下一届的产品招标、评审进行价格联动。 （4）阳光采购：入围供应商所有议价结果必须在政采云平台“医疗馆”如实申报；议价结果须通过单台设备的价格降幅体现（即在政采云系统内报价时填报单价），严禁各采购单位收取其他任何费用及任何名目的利益输送。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、零配件按市场最低价供应，在设备停产后仍保证5年的供应； 2、入围产品的制造生产厂商应提供免费软件升级； 3、保修期内对设备进行维修保养不得对用户收取任何费用，保修期外须承诺先维修后付款。 |
| 原厂售后服务保障 | 1、维修人员应在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2、单次停机时间不得超过一周，否则要做相应的补偿。 3、及时向用户提供设备新功能信息和临床应用的资料。 4、要求提供原厂的售后服务承诺书（格式见附件） |
| ▲质保期 | 质保期：设备整机（含探头）验收合格后免费保修：≥2年，要求原厂保修，投标人必须在投标文件中，列明出保修期后的年保修费用。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：超声类 |
| 2 | ▲信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | ▲是否允许进口产品：标项1-12 ：是； 标项13-15：否。 |
| 4 | 招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 5 | 投标文件组成：投标文件由正本 1 份，副本 6 份，电子版 1 份组成。 |
| 6 | 采购结果公示：评标结束后之日起3个工作日内，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)上发布入围公告。 |
| 7 | 评审办法：综合评分法。 |
| 8 | 投标文件有效期：90天 |
| 9 | 打▲的条款是实质性要求和条件，对这些条款的偏离将导致投标文件无效。 |
| 10 | 投标人可选择参加一个或多个标项的投标，但每一个标项必须分别编制及封装投标文件。 |
| 11 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心 |

一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用于第十六届浙江基层医疗装备展览会最终入围价格在7万元（含）至200万元（不含）的设备招标采购，本次招标的入围结果将在2020年3月份展览会上沿用。

## （二）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须出具法定代表人签发的授权委托书。

## 二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

# 1、投标函；

# 2、开标一览表；

# 3、投标声明书；

# ▲4、技术响应表/商务响应表；

▲5、详细的设备配置清单；

（含在投标总价中的设备配置及试剂、耗材的，须提供详细的满足招标文件要求的配置清单及其分项报价；对配件单独报价，商品在政采云平台发布时主机和配件分开按价格上架，实际成交时单个产品的配件报价允许扣减）

6、业绩材料（具体要求见“优惠率说明”和“市场占有率说明”中的业绩材料要求）；

7、技术服务、售后服务的内容和措施；(要求提供原厂的售后服务承诺书，格式见附件）；

8、法定代表人授权委托书(格式见附件)；

9、营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

▲10、投标产品属三类医疗器械的，代理商应提供医疗器械经营企业许可证；投标产品属二类医疗器械，代理商应需提供医疗器械备案登记表；投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的医疗器械生产企业许可证；投标产品属于医疗设备管理的，投标商应提供有效的医疗器械产品注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，注册证必须在有效期内）；

▲11、投标产品生产制造厂家因注册经营范围限制等原因不能直接投标的，可以直接委托或者授权全国总代理委托唯一的浙江省内最高级别代理商代表其进行投标，但投标人需要递交投标产品生产制造厂家或其全国总代理商针对本项目的唯一授权书（授权书要求写明项目名称、项目编号、授权事项、制造厂家/总代理商无法直接投标情况的说明，且必须由制造厂家或全国总代理的法定代表人签署并加盖公章），在投标文件中须提供原厂商及其授权的全国总代理商（如有）授权书原件；

12、产品彩页等介绍资料；

13、投标产品列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”、投标产品列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”，提供清单（清单在有效期内，显著标识投标产品出处）。

▲注：

（1）法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（2）投标人参加多个标项的，必须以标项为单位分别编制投标文件并分别封装。

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十二条、三十三条、三十四条规定，已注册供应商，应从网上下载打印《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后，作为投标文件的必要组成部分提交。

# （二）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

## ▲3.投标文件中一个产品只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将投标无效。

▲4.每个品牌的产品在同一标项中只能由一家公司参加投标；每个标项，同品牌只能选择一个型号产品投标；一个型号产品只能参加一个标项的投标。

▲5.本次公开招标报价为一次性报价。

▲6.投标价为单套（台）价格。

### （三）投标无效的情形

（1）具有经营许可要求，未提供相应许可证明的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）未采用人民币报价的；

（6）本次投标价高于我省2018年1月1日以来同配置同型号产品展览会政府采购平均价的（展览会政府采购平均价=畅销价×0.7+最高价×0.1+最低价×0.2，其中，畅销价为成交量最大的合同价，2018年1月1日以来医展会成交数量少于5台的，采购平均价按合同价的算术平均数计算，集团采购价不参与本平均价计算）；

（7）未满足带“▲”号实质性要求的；

（8）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

## 三、开标

浙江省政府采购中心将在规定的时间和地点组织开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加。供应商的法定代表人或其授权代表未按时参加的，视同放弃监督权利、认可入围结果。

有效投标商不足三家按如下方式处理：

1、某标项只有两家供应商递交投标文件且有效的，如两家供应商的投标产品均为进口产品或均为本国产品时,该标项仍按公开招标方式继续进行；

2、某标项只有两家供应商递交投标文件且有效的，如其中一家供应商的投标产品为进口产品、另一家供应商的投标产品为本国产品的，在本国产品的价格不高于其自身以往销售价格的情况下，经评标委员会谈判审核后，则该标项的本国产品可直接入围；

3、如某标项只有一家供应商（所投产品为本国产品）递交投标文件且有效的，则转为单一来源谈判采购，在该产品价格不高于其以往销售价格的情况下，经评标委员会谈判审核后，该产品可直接入围；

4、如某标项只有一家供应商递交投标文件且所投产品为进口产品的，该标项按废标处理。

开标大会程序：

1、开标大会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人代表或其当场推荐的代表，检查投标文件密封性、完整性并签字确认；

5、主持人根据开标一览表唱标（或电子唱标），记录员做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

6、开标大会结束，进入评标阶段。

## 四、评审原则

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、制度要求，在政府采购专家库中依法抽取，成员由5人（含）以上奇数组成。

（二）评审程序

1、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人授权代表进行陈述、澄清或申辩。

2、评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，最终以书面形式进行答复。

3、评标委员会完成评审后，评标委员会按评审原则推荐入围名单，同时对入围供应商进行资格审查，如发现不符合要求的，可视情根据候选入围供应商的得分高低依次替补。

4、投标人授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评审原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何不合理倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

## 五、确定入围产品

## 本项目由评标委员会推荐入围产品。

1、各标项的入围供应商候选资格，按得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标价由低到高顺序排列；两者都相同的，由评标委员会讨论决定。入围供应商数量不超过该标项有效投标人总数的50%（四舍五入取整数）。

2、不退还废标、无效标投标资料。

3、投标人与签订意向书的供应商可以是不同单位，但签订最终合同的供应商必须与签订意向书的供应商一致。

4、评标结束，浙江省政府采购中心将于3个工作日内在浙江政府采购网上发布入围结果公告。公示期满后，在浙江政府采购网上发布入围产品名单。

六、成交办法

1、本次公开招标采购结束后，采购单位可以根据入围产品及其入围价格，与符合要求的供应商或厂商进一步协商更优惠的条件；最终合同价格不得高于入围价格。

2、原则上仅十六届浙江基层医疗装备展览会或参展企业的授权代理供应商现场有展位或有实物展示的供应商才可以与采购单位进行交易。(详细规定参见展览会组委会说明)。

3、列入医疗器械管理的投标产品，在政采云平台发布时应同时提供产品在有效期内的医疗器械产品注册证（加盖公司公章），否则不予以发布。

4、未入围产品不得以展会的名义签订政府采购合同。

第四章  评审办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

本次评审采用综合评分法。满分为100分，各评委独立评分，投标人的最终得分为各评委评分值的算术平均值。具体评分标准如下：

| 评标内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 以最低有效的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30 |
| 投标价格的合理性 | 8 | 根据历次报价、本次展览会报价的合理性，经评标委员会合议后后酌情评分，最高可得4分； 根据零配件、试剂、耗材的分项报价及质保期后的年保修费用的合理性，经评标委员会合议后酌情评分，最高可得4分 |
| 优惠率 | 10 | 以最高有效优惠率为评标基准优惠率，优惠率得分=有效优惠率/评标基准优惠率×10；（注：优惠率得分最低为0分） |
| 技术指标符合性 | 10 | 根据招标文件要求，配置每缺一项扣3-5分，技术指标偏离每项扣1-2分 （注：本项得0分视同投标无效） |
| 技术先进性 | 9 | 根据技术指标实质性正偏离评分3分：每项实质性正偏离得1.5分，最多得3分； 技术先进性、成熟性6分（技术先进性好的得6分，较好的得4分，一般的得2分，差的为0分）。 |
| 市场占有率 | 8 | 根据投标文件所提供的自2017年7月1日至2018年9月30日以来该品牌同型号产品（浙江省内不限于医展会）销售合同数量，按从高到低排序排名顺序计算得分（合同数相等的名次并列），按前1/3名次得8分，中间1/3的得5分，后1/3的得3分，无合同的得0分。（四舍五入取整数） 注:各投标人须提供市场占有率同品牌同型号合同汇总清单（清单格式附后） |
| 本国产品、列入节能环保目录内的产品 | 5 | 属本国产品的得4分； 属节能环保产品的得1分（提供证明材料）； 其他情况不得分。 |
| 其他优惠条件 | 5 | 根据针对本次展览会提供的其他优惠举措视情评分，其中售后服务（含保修期年限、过保修期后的举措、培训等）最高得3分； 超过招标文件要求的配置赠送等，最高得2分，由评标委员会酌情评分。 |
| 往届展览会入围后业绩、履约 | 7 | 由展览会系统统计自2017年7月1日至2019年6月30日投标的同品牌同型号产品在展览会成交的合同数，按从高到低排序排名（合同数相等的名次并列），按前1/3名次得7分，中间1/3的得4分，后1/3的得1分，无合同得0分。（四舍五入取整数） |
| 售后服务保障 | 5 | 生产制造厂商在浙江省内，并承诺原厂提供售后服务的，得5分； 生产制造厂商在浙江省内有独资或控股成立的售后服务机构，并在浙江省当地工商部门注册登记，提供相关证明材料的，得3分； 不符合前两款条件的，但提供原厂售后服务承诺函的，得2分。 |
| 诚信分 | 2 | 投标人（含代理商）自投标截止日起近三年内有签订《成交确认书》后无正当理由不签订政府采购合同等违规行为被查实，并受到相关部门查处的，该项得0分。 |
| 投标文件制作 | 1 | 投标文件格式及内容符合招标文件要求得分 |

注：

一、优惠率说明（前三点分别为第一、二、三类材料）：

1、投标人提供2018年9月展览会以来经浙江省展览会组委会审核确认的，且配置不低于本次所投同机型产品的对应的信息完整的《政府采购合同》一套（份）及以上的（附配置清单）：

有效优惠率=（投标产品2018年9月份展览会以来在展览会上的最低成交价—本次投标价）/2018年9月份展览会以来在展览会上的最低成交价。优惠率取小数点后四位，第五位四舍五入（下同）；

优惠率得分=有效优惠率/评标基准优惠率×10；

2、投标人不能提供2018年9月份展览会以来经我省展览会组委会审核确认的，且配置不低于本次所投同机型产品的对应的信息完整的《政府采购合同》（附配置清单），但能提供2018年9月份省展览会报价记录及配置清单的（废标、流标除外），以及提供2018年9月份展览会以来经浙江省展览会组委会审核确认的《政府采购合同》）但无对应的的配置清单的：

有效优惠率=（投标产品在2018年9月份展览会上公开招标的开标价—本次投标价）/投标产品在2018年9月份展览会上公开招标的开标价×70%。

优惠率得分=有效优惠率/评标基准优惠率×10；

3、投标人不能提供2018年9月份展览会以来经浙江省展览会组委会审核确认的，且配置不低于本次所投同机型产品的对应的信息完整的《政府采购合同》（附配置清单），且无2018年9月份浙江省展览会报价记录及配置清单的，须提供2018年以来配置不低于本次所投同机型产品，在浙江省范围内二级医院（含）以上的公立医院所签的3份及以上信息完整的采购合同（开标时提供原件备查）：

优惠率得分=本标项最低有效优惠率得分×50%；

4、供应商所投产品不能提供以上三类材料的：

优惠率得分=本标项最低有效优惠率得分×30%；

5、投标人本次所投产品配置标准实际低于2018年9月份展览会以来经浙江省展览会组委会审核确认的《政府采购合同》或2018年9月份浙江省展览会所投产品配置标准的，优惠率得分一律计0分（因招标文件调整原因除外）；

6、投标人提供虚假的《政府采购合同》的或有其他弄虚作假行为的，本次投标无效，并按政府采购相关法律法规报请有关部门查处，列入政府采购供应商“黑名单”。

7、如本标项所有投标人的投标产品均不能提供以上三类材料的，本标项按废标处理。

二、市场占有率说明

1、各投标人须在投标文件中提供市场占有率同品牌同型号合同汇总清单（清单格式附后）

2、汇总清单中的合同完整复印件通过电子版方式与投标文件一并提交。如清单和电子版合同不一致的，以提供实际合同为准。

第五章　投标文件格式

一、投标文件封面格式：

正本或副本

投标文件

项目名称： 2019年第十六届浙江基层医疗装备展览会

采购编号： ZZCG2019R-GK-112

标    项：

采购内容: 超声类

供应商全称：

供应商地址：

年  月  日

二、投标文件目录

# 1、投标函；

# 2、开标一览表；

# 3、投标声明书；

▲4、技术响应表/商务响应表；

▲5、详细的设备配置清单；

（含在投标总价中的设备配置及试剂、耗材的，须提供详细的满足招标文件要求的配置清单及其分项报价；对配件单独报价，商品在政采云平台发布时主机和配件分开按价格上架，实际成交时单个产品的配件报价允许扣减）；

6、业绩材料（具体要求见“优惠率说明”和“市场占有率说明”中的业绩材料要求）；

7、技术服务、售后服务的内容和措施；(要求提供原厂的售后服务承诺书，格式见附件）

8、法定代表人授权委托书(格式见附件)；

9、营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

▲10、投标产品属三类医疗器械的，代理商应提供医疗器械经营企业许可证；投标产品属二类医疗器械，代理商应提供医疗器械备案登记表；投标产品具有生产许可要求的，投标人应提供有效的生产制造厂商医疗器械生产企业许可证；投标产品属于医疗设备管理的，投标人应提供有效的医疗器械产品注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，注册证必须在有效期内）；

▲11、投标产品生产制造厂商因注册经营范围限制等原因不能直接投标的，可以直接委托或者授权全国总代理委托唯一的浙江省内最高级别代理商代表其进行投标，但投标人需要递交投标产品生产制造厂商或其全国总代理商针对本项目的唯一授权书（授权书要求写明项目名称、项目编号、授权事项、生产制造厂商/总代理商无法直接投标情况的说明，且必须由生产制造厂商或全国总代理的法定代表人签署并加盖公章），在投标文件中须提供原厂商及其授权的全国总代理商（如有）授权书原件；

12、产品彩页等介绍资料；

13、投标产品列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”、投标产品列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”，提供清单（清单在有效期内，显著标识投标产品出处）。

1、投标函格式：

投  标  函

浙江省政府采购中心：

(供应商全称)授权       （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的项目编号为         （项目编号）          （项目名称）的公开招标采购活动并提交投标文件正本一份、副本    份。

为此，授权代表同意如下：

1.供应商已详细审查全部“公开招标采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于公开招标采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受公开招标采购文件的各项规定和要求，对公开招标采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标文件有效期自招标之日起 __90__日。

4.如入围，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“公开招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                           邮编：________

电话：___________传真：______________

开户银行：

银行帐号：

授权代表签字：___________

供应商全称(公章)

日期：

2、开标一览表格式（每个标项设备一张，即分开编制）：

开标一览表

项目编号：                          标项：                         金额单位：人民币（元，最多保留小数点后2位小数点）

| 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 制造商国籍 | 保修期 | 注册证号 | 注册证有效期 | 单台报价（元） | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零配件、试剂、耗材说明及报价（包含在投标总价里），含在投标总价中的设备配置及试剂、耗材的，须提供详细的满足招标文件要求的配置清单及其分项报价；在原有招标的基础上对配件单独报价，商品在政采云平台发布时主机和配件分开按价格上架，实际采购时单个产品的配件报价允许扣减； |

▲注：投标人在上表的设备名称、型号和规格、制造商名称、注册证号、注册证效期要求完全按投标产品注册证上的填写，制造商国籍按中文填写如“中国”或“美国”, 注册证号按投标产品注册证上中文字样填写如“国食药监械（准）字2012第3050***号”，具有相关资料而故意不提供的按无效标处理。

授权代表签名：             供应商盖章：              日  期：

3.投标声明书格式：

投标声明书

致： 浙江省政府采购中心：

___________________（供应商全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定入围产品和服务，我方就本次招标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：        ；规格型号：                       ；该型号产品我方有现货可供，并已向　　              （原厂商名称）购进［或需在合同签订后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 承诺本次投标价格不高于我省2018年1月1日以来同配置同型号产品展览会政府采购平均价的（展览会政府采购平均价=畅销价×0.7+最高价×0.1+最低价×0.2，其中，畅销价为成交量最大的合同价，2018年1月1日以来医展会成交数量少于5台的，采购平均价按合同价的算术平均数计算，集团采购价不参与本平均价计算。）

授权代表签名：

供应商盖章：

日    期 ：

4、技术响应表/商务响应表格式：

技术响应表/商务响应表

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求逐条在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

授权代表签名:

供应商盖章:

日       期：

5.设备配置清单格式（每个标项设备一张，即分开编制）：

设备配置清单

标项：

产品名称：                        保修：

产品型号：                        产品规格备注：

投标价：

| 标准配置 |
| --- |
| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 数量 | 单位 | 产地 | 单价（元） （必填项） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修费用：XX元/年 |

注：此处单项报价之和必须等于投标价。

6.业绩材料格式：

6.1“优惠率说明”业绩材料（附合同、报价记录及配置清单等）：

| 序号 | 采购单位全称 | 设备型号 | 本次投标报价（元） | 提供优惠率说明中第一类资料的：价格（元） | 提供优惠率说明中第二类资料的：价格（元） | 提供优惠率说明中第三类资料的：价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本次投标有效优惠率（%） | （投标人自行填报，由评标委员会核实） |

▲注：投标人应提供2018年9月份以来经浙江省展览会组委会审核确认的 ，且配置不低于本次所投同机型产品的《政府采购采购合同》（必须信息完整）或2018年9月份浙江省展览会上的报价记录及配置清单或2018年以来在浙江省内二级医院（含）以上的公立医院的3份合同（必须信息完整的）均须附有投标机型的配置清单。投标人因价格等原因隐瞒相关资料故意不提供的，经查实，该无效标处理。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

6.2“市场占有率说明”业绩材料

提供同品牌同型号合同汇总清单

| 序号 | 产品品牌 | 产品型号 | 采购数量 | 合同单价（万元） | 合同签订时间 | 采购单位 | 采购单位联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各投标人须在投标文件中提供市场占有率同品牌同型号合同汇总清单；

2、汇总清单中的合同完整复印件（加盖投标人公章）并放入电子版投标文件中，须与纸质版投标文件一并提交。如清单和合同不一致的，以提供实际合同为准。投标文件电子版命名方式为：类别（超声、检验、呼吸麻醉监护类）-标项号-采购内容-品牌-型号-投标人全称，例如：超声-01-便携彩超【7万（含）至20万（不含）】-品牌-型号-投标人全称。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

7、技术服务、售后服务的内容和措施 (要求提供原厂的售后服务承诺书，格式见附件2）；

7.1 技术服务、售后服务的内容和措施（附售后服务机构相关证明资料）

7.2 提供原厂的售后服务承诺书

8.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我______（姓名）系_   _____（供应商全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：

项目名称：           项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

被授权人签名：               职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

供应商公章：

年    月    日

9、营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

▲10、投标产品属三类医疗器械的，代理商应提供医疗器械经营企业许可证；投标产品属二类医疗器械，代理商应提供医疗器械备案登记表；投标产品具有生产许可要求的，投标人应提供有效的生产制造厂商医疗器械生产企业许可证；投标产品属于医疗设备管理的，投标人应提供有效的医疗器械产品注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，注册证必须在有效期内）；

▲11、投标产品生产制造厂商因注册经营范围限制等原因不能直接投标的，可以直接委托或者授权全国总代理委托唯一的浙江省内最高级别代理商代表其进行投标，但投标人需要递交投标产品生产制造厂商或其全国总代理商针对本项目的唯一授权书（授权书要求写明项目名称、项目编号、授权事项、生产制造厂商/总代理商无法直接投标情况的说明，且必须由生产制造厂商或全国总代理的法定代表人签署并加盖公章），在投标文件中须提供原厂商及其授权的全国总代理商（如有）授权书原件；

12、产品彩页等介绍资料；

13、投标产品列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”、投标产品列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”，提供清单（清单在有效期内，显著标识投标产品出处）。

附件1：单价为7万(含)—200万（不含）之间公开招标产品的政府采购合同模板

浙江省政府采购合同（指引）

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及****       项目（以下简称“项目”）招标文件、中标供应商投标文件、项目采购协议，或入围承诺书，甲乙双方经协商一致，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

金额单位：元

注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期为            。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金【】元。[质量保证金交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后【7】个工作日

2.交货方式：

3. 收货信息：

（1）收货人：           ；手机号码：             ；联系电话：                ；收货地址：

八、货款支付

甲方按以下第 1 种方式支付乙方合同价款。

1、一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后【】个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

2、分期支付：

（1）甲方应于本合同生效后【】个工作日内向乙方支付合同总价款的【】%作为预付款，计¥【】元（大写【】元整）；

（2）全部货物验收合格后【】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【】%，计¥【】元（大写【】元整）。

（3）【   】

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十二、货物包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的【百分之五】违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日【万分之五】向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日【千分之六】向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期【10】个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值【5】%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6、【  】

（以下无正文，为《浙江省政府采购合同》之签章页）

甲方（盖章）：

地址：

法定（或授权）代表人：

签字日期： 年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（或授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

附件2： 原厂商质量和售后服务承诺书

为了更好地服务于广大客户，解除用户的后顾之忧，（原厂商单位全称）特向浙江医疗设备展览会的采购客户作出庄重承诺：

1、我方保证在浙江医疗设备展览会期间成交、由我方或我方指定供货商提供的设备是经过出厂检验的合格产品。

2、我方保证所供型号为       的（ 产品名称 ）的规格型号和技术性能均符合相关部门的管理要求，并与我方投标承诺的内容相一致。

3、我方保证在接到采购单位通知后        个工作日内安排工程技术人员进行设备安装，并确保正常使用后和采购单位签署安装验收报告。

4、我方承诺：

1）根据客户需求，组织客户进行集中培训或在客户单位现场举行定期或不定期的产品技术培训；

2）培训内容包括但不限于：产品原理简介；产品安装、调试、操作、使用、保养及维修；产品临床使用等；

3）产品的培训手册等资料由我方免费提供；

4）设备保修期从安装验收之日起开始计算，保修     个月；

5）保修期间，对由我方提供的设备出现故障的，电话响应时间为     小时；现场响应时间为     小时。外地根据距离远近酌情延长，承诺最长不超过     小时；

6）保修期满后，客户可与我方签订《保修合同》进行续保，或由我方按市场统一价格提供维修配件及服务。

5、其他售后服务条款：

原厂商客户服务热线：            ；热线应答时间：（填写热线开通时间段）。

原厂商售后服务质量投诉电话：          。

医展会组委会监督投诉电话：0571-87709397。

单位公章

年 月 日

▲说明：

1、投标时，投标人应提供原厂商承诺书原件一式叁份（一份放入投标文件正本，一份交至组委会，一份投标人自行留存）。入围供应商与采购人签订《成交意向书》和《政府采购合同》时，应向采购人提供原厂商承诺书复印件（加盖入围供应商单位公章）。