温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 招标文件 项目名称：乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护 招标编号：WGSS-GYJT-Z-2025010 采 购 人：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：0577-61532003 代理单位：乐清市中源建设咨询有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：0577-62570825 二○二五年

- 招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 合同格式

第五部分 附件—投标文件格式

第六部分 评标定标办法

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护的公开招标公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，乐清市中源建设咨询有限公司受温州公用事业发展集团乐清水务有限公司委托，就乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：WGSS-GYJT-Z-2025010

- 二、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护 | 1 | 项 | 50万元 | 见招标文件 |

三、投标供应商资格要求：

- 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商投标人参加采购活动应当具备的条件；

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 四、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为：2025年02月12日至02月19日(双休日及法定节假日除外)；

上午：9:00-11:00  下午：14:00-16:30

获取方式：供应商在招标文件提供期限内将所需资料扫描后发送至邮箱328288337@qq.com（或直接送至代理公司办公室），经代理单位审核通过后获取招标文件。

招标文件发售价格：人民币500元（售后不退）

- 五、投标截止时间：2025年02月25日  上午09:30

- 六、投标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

- 七、开标时间：2025年02月25日  上午09:30

- 八、开标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

- 九、投标保证金：无

- 十、领取招标文件时须按下列要求提供资料：

1、法定代表人授权书；

2、提供营业执照（复印件加盖公章）。

- 说明：代理单位将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全方可领取招标文件。

- 十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

项目联系人：王先生

项目联系方式：0577-61532003

代理单位名称：乐清市中源建设咨询有限公司

地点：乐清市宁康东路368弄55号

联系人：钱先生

联系电话：0577-62570825/13868521391

质疑联系人：南女士

质疑联系电话：0577-62570825

监督部门：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司纪检监察室

联系人：王先生

联系电话：0577-57577700

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司

2025年02月12日

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护 |
| 2 | 项目编号 | WGSS-GYJT-Z-2025010 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 采购人 | 名称：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 地址：浙江省乐清市城南街道丹清路3号 项目联系人：王先生 项目联系方式：0577-61532003 |
| 6 | 代理单位 | 名称：乐清市中源建设咨询有限公司 地址：乐清市宁康东路368弄55号 项目负责人：钱先生 联系电话：0577-62570825 联系传真：0577-62570825 |
| 7 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 8 | 评标办法 | 见第六部分评标定标办法 |
| 9 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 12 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 13 | 投标货币 | 人民币 |
| 14 | 投标语言 | 中文 |
| 15 | 投标文件份数 | 一式五份，一正四副。 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章或签字。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 18 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开包装密封，密封包装上应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的报价部分投标文件与商务技术部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 19 | 投标保证金 | 无 |
| 20 | 履约担保 | 中标供应商需向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（汇款至采购人账户）。 |
| 21 | 招标文件获取方式 | 报名后获取 |
| 22 | 投标截止时间 | 2025年02月25日 上午09:30截止(北京时间)。 |
| 23 | 投标文件递交时间及地点 | 2025年02月25日 上午08:30～09:30； 投标文件递交地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室） |
| 24 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2025年02月25日 上午09:30 (北京时间) 开标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室） 注意事项：参加开标会议的投标供应商法定代表人或授权代表必须携其本人的身份证原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会议并签名。 投标文件递交后可离开现场。如有询标或公布开标结果均发送投标单位提供的邮箱。 |
| 25 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起10个工作日内与采购人签订合同； 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及代理单位处。 |
| 26 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理单位均不承担投标供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 27 | 招标文件质疑截止时间 | 最迟于2025年02月20日下午16:00必须以书面形式加盖公章传真至代理单位，逾期代理单位可不予受理及答复。 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、本次采购项目采购人为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司，实际需求人为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司。投标供应商中标后与温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司签订具体合同，合同签订后由温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司履行采购人的相关义务与职责。

二、项目内容

供应商为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司提供乐清地区在线监测点的在线监测设备的运行和维护服务，包括各监测点数据比、负责在线监测设施的运行、维护等维保工作，确保在线监测设备运行稳定，数据连续、正确，不发生因维护不到位造成的数据异常现象。

1、在线监测点清单

（1）153个水质设备点

| 序号 | 乡镇/街道 | 饮用水水质在线监测设备运维点（设备品牌：哈尼克，设备安装单位及采集模块提供单位为蓝长） |
| --- | --- | --- |
|  | 仙溪镇 | 四亩垄村 |
|  | 仙溪镇 | 岭里村 |
|  | 仙溪镇 | 甸岭岗脚村 |
|  | 仙溪镇 | 湖岙村 |
|  | 仙溪镇 | 下北阁村 |
|  | 仙溪镇 | 花坦村 |
|  | 仙溪镇 | 双溪村 |
|  | 仙溪镇 | 鸡冠垄村 |
|  | 仙溪镇 | 下屿坦村 |
|  | 仙溪镇 | 福新村 |
|  | 仙溪镇 | 上街村 |
|  | 仙溪镇 | 上北阁村 |
|  | 仙溪镇 | 蔡家岭村 |
|  | 仙溪镇 | 大岩村 |
|  | 仙溪镇 | 后林村 |
|  | 仙溪镇 | 西庄村 |
|  | 仙溪镇 | 高塘村 |
|  | 仙溪镇 | 横坦村 |
|  | 仙溪镇 | 甸岭下村 |
|  | 仙溪镇 | 地上王村、横官路村 |
|  | 仙溪镇 | 前岙孔村 |
|  | 仙溪镇 | 小坑村 |
|  | 仙溪镇 | 双南村 |
|  | 仙溪镇 | 马鸣瑞村 |
|  | 仙溪镇 | 四角丘村 |
|  | 仙溪镇 | 潭头卢村 |
|  | 仙溪镇 | 东辽村 |
|  | 仙溪镇 | 果木场村 |
|  | 仙溪镇 | 塘岸村 |
|  | 仙溪镇 | 御营村 |
|  | 仙溪镇 | 下街村 |
|  | 仙溪镇 | 岩塔头村 |
|  | 仙溪镇 | 梅川村 |
|  | 仙溪镇 | 大公山村 |
|  | 仙溪镇 | 大岭头村 |
|  | 仙溪镇 | 高余村 |
|  | 大荆镇 | 小洪坑村 |
|  | 大荆镇 | 陈家山村 |
|  | 大荆镇 | 庆丰村 |
|  | 大荆镇 | 南平村 |
|  | 大荆镇 | 石坦山村 |
|  | 大荆镇 | 上六坪村 |
|  | 大荆镇 | 临黄村 |
|  | 大荆镇 | 蔡界山村 |
|  | 大荆镇 | 叠石村 |
|  | 大荆镇 | 仰天湖村 |
|  | 大荆镇 | 下六坪村 |
|  | 大荆镇 | 大岩头村 |
|  | 大荆镇 | 翁村 |
|  | 大荆镇 | 闹水坑村 |
|  | 芙蓉镇 | 南山村 |
|  | 芙蓉镇 | 山坑村 |
|  | 芙蓉镇 | 兰章田村 |
|  | 芙蓉镇 | 垟车村 |
|  | 芙蓉镇 | 上垟村（自然村） |
|  | 芙蓉镇 | 吕家田村 |
|  | 芙蓉镇 | 丹灶里村 |
|  | 芙蓉镇 | 黄岙村（自然村） |
|  | 芙蓉镇 | 长徼村 |
|  | 芙蓉镇 | 路上村 |
|  | 芙蓉镇 | 西塍村 |
|  | 芙蓉镇 | 小舟山村 |
|  | 芙蓉镇 | 白岩村 |
|  | 芙蓉镇 | 大山背村 |
|  | 芙蓉镇 | 上马石村 |
|  | 芙蓉镇 | 周山村 |
|  | 芙蓉镇 | 长山头村 |
|  | 芙蓉镇 | 尚古山村 |
|  | 芙蓉镇 | 上岙垟村 |
|  | 芙蓉镇 | 巨坑庵村 |
|  | 淡溪镇 | 埭头村 |
|  | 淡溪镇 | 江岙村 |
|  | 淡溪镇 | 硐垟村 |
|  | 淡溪镇 | 坭山村 |
|  | 淡溪镇 | 岭下村 |
|  | 淡溪镇 | 玛瑙村 |
|  | 石帆街道 | 外岙村 |
|  | 石帆街道 | 万东坑村 |
|  | 石帆街道 | 岩宕村 |
|  | 石帆街道 | 岭头村 |
|  | 白石街道 | 钟前村 |
|  | 白石街道 | 中湖村 |
|  | 白石街道 | 甩稻岩村 |
|  | 白石街道 | 上坭村 |
|  | 白石街道 | 赤水垟村 |
|  | 白石街道 | 岙上村 |
|  | 白石街道 | 中石门村 |
|  | 白石街道 | 北新天堂自然村 |
|  | 乐成街道 | 仰根村 |
|  | 乐成街道 | 马龙头村 |
|  | 乐成街道 | 秦垟北村 |
|  | 乐成街道 | 济头村 |
|  | 乐成街道 | 坭垟村 |
|  | 乐成街道 | 黄檀洞村 |
|  | 乐成街道 | 垟下村 |
|  | 乐成街道 | 龙台头村 |
|  | 乐成街道 | 黄底村 |
|  | 乐成街道 | 后步座村 |
|  | 乐成街道 | 松罗村 |
|  | 乐成街道 | 秦垟南村（自然村） |
|  | 乐成街道 | 林场村 |
|  | 乐成街道 | 上敖村 |
|  | 乐成街道 | 郭公山村 |
|  | 乐成街道 | 林山村 |
|  | 乐成街道 | 山峰垟村 |
|  | 岭底乡 | 九龙村 |
|  | 岭底乡 | 五亩田村 |
|  | 岭底乡 | 张庄村 |
|  | 岭底乡 | 山益崪村 |
|  | 岭底乡 | 东田村 |
|  | 岭底乡 | 屿山村 |
|  | 岭底乡 | 潘公龙村 |
|  | 岭底乡 | 湖上垟村 |
|  | 岭底乡 | 黄坦村 |
|  | 智仁乡 | 下岙村 |
|  | 智仁乡 | 寺前村 |
|  | 智仁乡 | 青坑村 |
|  | 智仁乡 | 昌门村 |
|  | 智仁乡 | 大树岗村 |
|  | 智仁乡 | 利条村 |
|  | 智仁乡 | 银坑村 |
|  | 智仁乡 | 太湖山村 |
|  | 智仁乡 | 小岭村 |
|  | 智仁乡 | 石井坑村 |
|  | 智仁乡 | 合朝村 |
|  | 智仁乡 | 赵家辽村 |
|  | 智仁乡 | 石施坑村 |
|  | 智仁乡 | 小坑岙村 |
|  | 智仁乡 | 马家山村 |
|  | 湖雾镇 | 外林村 |
|  | 湖雾镇 | 里湖村 |
|  | 湖雾镇 | 里窍村 |
|  | 湖雾镇 | 永丰村 |
|  | 龙西乡 | 李家山村 |
|  | 龙西乡 | 叶山村 |
|  | 龙西乡 | 屿头村 |
|  | 龙西乡 | 庄屋村 |
|  | 龙西乡 | 北垟村 |
|  | 龙西乡 | 贵坑村 |
|  | 龙西乡 | 上山村（自然村） |
|  | 龙西乡 | 显胜门村 |
|  | 龙西乡 | 仙人坦村 |
|  | 雁荡镇 | 能仁村金光椅 |
|  | 雁荡镇 | 西岭自然村 |
|  | 淡溪镇 | 坭山虹源自然村 |
|  | 石帆街道 | 外岙村（黄坦） |
|  | 白石街道 | 岐元前岙自然村 |
|  | 龙西乡 | 上山村2 |
|  | 石帆街道 | 外岙村（横岭） |
|  | 芙蓉镇 | 上垟村2 |
|  | 岭底乡 | 五亩田村2 |
|  | 仙溪镇 | 卓屿村 |
|  | 仙溪镇 | 上街村 |

（2）11个水质设备点位

| 序号 | 乡镇/街道 | 饮用水水质在线监测设备运维点（设备品牌：哈希） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乐成街道 | 里章村 |
| 2 | 乐成街道 | 章山村 |
| 3 | 白石街道 | 中雁村 |
| 4 | 白石街道 | 下马岭村 |
| 5 | 白石街道 | 下坭村 |
| 6 | 岭底乡 | 岭底中心水厂 |
| 7 | 岭底乡 | 泽基村 |
| 8 | 智仁乡 | 智仁中心水厂 |
| 9 | 智仁乡 | 乌芦岙村 |
| 10 | 淡溪镇 | 赤岩坑村 |
| 11 | 龙西乡 | 东加岙村 |

说明：1）本项目现有水质检测设备的品牌分别为哈尼克、哈希；蓝长联系人吴文琴，联系电话19921434995；供应商须自行联系设备原供应商，了解设备现有状况，项目实施过程中，如有设备损坏需要更换的，供应商应联系设备供应商，由原设备供应商出具配件损坏的返厂检验报告并经温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司同意后更换。

2）因本项目水质设备点位多、位置分散，且多数位于山区。投标供应商报价前必须自行去现场勘察，以求得准确的报价依据，自行承担报价风险。

2、运维要求

供应商维保人员必须有高度的责任心和必要的操作技能，人员相对稳定，维保人员的数量须与维保工作量相匹配。

供应商维护过程必须填写巡检维护记录表，并由采购方陪同人员或设点单位签字确认。巡检维护工作包括以下内容：

1）在线监测的设备、仪器运转情况，工作状态是否正常；

2）数据显示是否异常，是否超标；

3）现场设备是否有明显的损坏；

4）系统管路是否有漏水、破损，是否堵塞，设备电路情况是否完好，设备周围及设备内部卫生状况是否整洁，在线监测数据上传是否完好、正确；

5）开展余氯、浑浊度、pH值的现场快速检测及与在线检测数据的比对；

6）检测设备由供应商自备；

7）根据实际需要增加的其它巡检维护的内容。

供应商在维保过程中维保人员进入水厂时需要由温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司片区站长报备，供应商的维护人员也应严格遵守温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司有关登记等相关纪律和制度。

供应商须常备至少一套应急更换设备（部件）及相应耗材，当监测点设备出现故障时，须向温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司说明情况后立即更换，确保数据延续，供应商还需提供由饮水在线水质检测设备原供应商出具的配件损坏的返厂检验报告，更换下的设备须交温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司统一作为固定资产报废。

在线监测系统数据平台出现报警后，供应商须在4小时内安排维护人员赶到监测点现场，排查原因，并填写在线监测数据报警处理记录表，排除一切因水路、设备、电路、传输、试剂等非水质原因后，如报警仍无法解除，立即向温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司报告，如确认是生活饮用水污染的，温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司在职责范围内响应相关应急预案。

供应商应当按照有关规定对在线监测仪器定期进行日常校验工作，不得随意闲置、拆除、破坏以及擅自改动生活饮用水在线监测系统参数和数据。

供应商巡检人员发现在线监测设备出现严重问题，无法短时维护到位，须在第一时间报温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司并填写返修申请表。生活饮用水在线监测设备需返厂维修时，供应商须提供临时替代方案，经温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司同意后实施，以确保监测点数据连续性和准确性。

除维保人员外，外单位人员进入生活饮用水在线监测设备现场，须经温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司同意，公司及维保人员须确保在线监测设备数据安全，不得在任何场合以任何形式泄露任何在线监测数据。

生活饮用水在线监测系统数据平台的报警信号，须在排除故障，检测数据恢复正常之后，由现场维护人员关闭报警信号，且需向温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司报告故障原因、处理结果、恢复运行时间。

供应商须指定每个监测点相对固定的巡检日期，每个点每月一次。日常维护可以结合故障排除、配件更换一并开展，巡检过程中须同时开展现场快速数据检测。

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司将不定期对供应商运行维护工作开展情况进行考核（详见考核办法）。对于维保过程中私自挪用或拆除在线监测设备、数据造假、异常值报警未及时处置造成严重后果及其它可能造成和重大影响的事件，除实行一票否决，扣除全年运维经费外，还将依法追究法律责任。

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司依据供应商上报的巡检记录单、配件损坏的返厂检验报告，报警处置记录单等记录统计供应商全年维护工作量。并将通过不定期抽查等方式，对供应商维护尽责情况进行记录，维护工作量与尽责情况记录将与全年维护费用结算相挂钩。

三、维保技术方案

（一）在线监控设备运营维护工作的主要内容有：

1、日常维护保养：

每月对设备进行现场检查与维护，做好巡检、校准、维护保养、故障维修记录。

2、校验：

每月对设备进行校准，每月对监控设备进行一次比对检测，每月对监控设备进行一次重复性、零点漂移及量程漂移检验。

3、仪器检修：

每月对设备采样单元、预处理单元、分析单元、数据控制与采集单元、数据处理与传输单元等进行检测，对检测出现的问题进行维修。

4、运营档案：

建立完善的档案管理制度，做到一站一档。档案包括：

（1）运行记录（饮用水运行维护记录表（附表1））

（2）维修记录

（3）配件损坏的返厂检验报告

（4）日报（每次站点巡检后，当日需在采购人指定的微信群中上报此次巡检各个站点情况和记录，提供相应照片、记录表等资料）

（5）月报（包括但不限于乐清市农村饮用水水质监测运维信息月统计表（附表2））

（6）年报（包括但不限于乐清市农村饮用水水质监测运维信息2025年统计表（附表3））

注：以上运行记录、日报、月报、年报等涉及的相关表格（格式及内容须按采购人要求提供）需采用手工填写方式填报。

5、管理考核：

考核的主要内容为：运行维护工作（每月维护、质量保证、档案管理、工作响应等）、自动监控设备的运行率、自动监控设备的准确率。

6、其他：

接受主管部门提出的临时性的抽查和考核要求，并做好记录。

（二）浊度仪的维护保养

1、维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 清洗传感器 | 每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 校正传感器按管理机构要求进行 | 按管理机构指示的日程表进行。 |

2、清洗

A、光电池窗口的清洗

偶尔清洗光电池窗口还是需要的。频度取决于溶解于或悬浮于试样中的各种固体的性质和浓度。在窗口上矿物质水垢沉积物中生物的活性是一个最重要的因素，其数值随试样温度而有不同。一般而论，在温暖温度下沉积物增长更多而在低温下则较少。

经常检查光电池窗口以确定是否需要清洗。在进行标准校验或校正之前去除光电池窗口上的任何有机物生长物或薄膜。使用一个棉布拖把和异丙醇或是一种柔和的清洁剂（例如Liqui-nox®）去除绝大多数的沉淀物和污物。矿物质水垢沉积物可能需要用一个棉布拖把在其上施以一种弱酸，然后用一种清洁剂清洗。

不要使用含有磨料的清洗剂。

B、清洗浊度计本体

（1）切断通过浊度计本体的试样液流。

（2）从本体上拆下首部总成罩盖。垂直提起把它拆下。把它放在一旁单独清洗。

（3）从浊度计本体底部拧下进水管排液。

（4）重新装上水管，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液（在3.78升水中放入25毫升家用漂白液）或一种诸如Liqui-nox的试验室用清洁剂（在1升水中放入1亳升的清洁剂）。

（5）使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。

（6）再次拆下水管，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度计本体。清洗并重新安装水管。

（三）余氯仪的维护保养

（1）维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 替换管道 | 定期维护，每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 清洗金属电极 |  |

（2）定期维护

替换管道、数据标准。

（四）pH/温度仪的维护保养

1、维护保养日常

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 定期清洗pH电极、校准，视情况更换电极盐桥和电解液。 | 每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 检查仪表工作情况，查看示值有无异常。 |  |
| 每次现场维护用抹布擦拭控制器外表面 |  |

2、常见故障及解决办法

| 症状 | 可能的原因 | 正确的做法 |
| --- | --- | --- |
| 电极不能进行校准 | 测量或参比电极异常 | 更换有问题的电极 |
|  | 与控制器之间的接线不正确 | 检查电极电缆和控制器之间的接线情况。确保接线连接器能与金属线接触，而不是与绝缘线接触。 |
|  | 控制器有问题 | 更换控制器。 |
| 读数不稳定 | 样品管路中的空气 | 如果有空气通过或空气在电极的末端被捕捉到，读数立刻会变得不稳定。这种问题通常可以通过重新定向电极，使气泡不会阻塞传感器来解决。 |
|  | 电极接地不正确 | 参考传感器的用户手册进行正确的接地操作。 |
|  | 玻璃泡有问题 | 更换电极。 |
|  | 流动电势 | 将电极附近的溶液接地。 (尤其是在高纯水中)。 |
| 响应缓慢 | 样品太冷和/或离子强度低 | 升高样品的温度。 |
| pH读数有短期漂移 | 电极的预处理不充分 | 对于一个新的、干燥的电极，至少要做过程水样中预处理10个小时。预处理完成之后再进行校准。 |
| 仪器不稳定 | 可能传感器电缆和/或测定仪到接线盒的连接电缆有问题 | 请检查这两根电缆看是否存在物理性损伤。断开连接电缆的两端（传感器和测定仪），用欧姆表检查是否存在内部短路。 |
| 保险丝熔断 | 电压不稳定 | 更换保险丝。 |
| 继电器板烧坏 | 电压不稳定 | 更换继电器板。 |
| 电气的零点漂移超出编程的极限 |  | 重新校准。 |
| 其他隔离系统出现问题 |  | 重新检查电缆连接情况，电源情况，重新连接电缆和电源。验证测定仪的读数是否与已知的参考溶液的值相同。如果读数能够达到，连接电缆和/或接线盒连接可能有问题。使用一个数字式万用表来检查连接电缆是否存在短接或者开路现象。 |

五、考核办法(采购人可根据实际情况进行调整)

1.1、考核以总点位平均分为考核单位，总考核平均分85分（含）以上为合格。考评结果与运行维护经费拨付额挂钩，计算公式：总考核平均得分=（每个点位考核得分总和）/（总点位数量）

1.2、季度总考核平均得分在85分（含）以上的支付季度应付款全额。

1.3、季度总考核平均得分在70分（含）-85分的支付季度应付款的80%，余款直接扣除，并对投标供应商提出书面整改要求，整改期为一个月。

1.4、季度总考核平均得分在70分以下的支付季度应付款的50%，余款直接扣除，并对投标供应商提出书面整改要求，整改期为一个月。

1.5、连续两次季度总考核平均得分在70分以下的或对季度考核中的问题未在规定时间内整改完成的，采购人有权直接解除合同。

1.6、如果在实施过程中，中标供应商要求单方面中止合同的，则采购人有权扣除履约保证金。

1.7、若中标供应商在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，并扣除履约保证金。

1.8、合同履行期间，投标供应商承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

2、考核标准：

| 考核项目 | 单个点考核指标（以台账或记录资料进行考核） |  | 扣除分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责系统软件的运行 | 每月1次对站点设备进行现场维护 | 检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 | 2分/次 |
|  |  | 检查内部管路是否通畅，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。 | 2分/次 |
|  |  | 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。 | 2分/次 |
|  | 其他预防性维护 | 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 | 3分/次 |
|  |  | 对电源控制器等辅助设备要进行经常性检查。 | 2分/次 |
|  |  | 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和维护保养、维修记录。 | 3分/次 |
| 日常校验 | 对分析仪做好校对工作，仪表数据与实测数据做对比，超出偏离值为不合格(偏离值以单村内控指标为准)。 |  | 5分/次 |
| 仪器的检修 | 发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理。 |  | 5分/次 |
|  | 对于一些容易诊断的故障，现场进行针对性维修，维修时间不应超过8 小时；对不易诊断和维修的仪器故障，应在48小时内排除故障；若需要仪器厂商维修，不应超过3日；难以修复的，应及时通报甲方和片区站长。 |  | 3分/次 |
|  | 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。 |  | 3分/次 |
| 技术档案 | 建立健全制度，做到一站一档，例行检查维护记录,配件设备更换申请表等。 |  | 5分/次 |
|  | 现场记录应在现场及时填写，应清晰、完整，有专业维护人员的签字。 |  | 5分/次 |
| 人员到岗 | 人员按招标文件及投标承诺到岗。 |  | 2分/次/人 |
| 车辆到位 | 车辆按招标文件及投标承诺到位。 |  | 2分/次 |

3、技术要求

3.1、所有投标的服务必须满足相应标准或使用要求。

3.2、本项目应遵照国家有关的规范、标准执行。

4、质量安全要求

4.1、设备完好确保稳定运行、数据准确服务管控、及时响应提供优质运维，且必须符合本招标文件及有关条款的要求。

4.2、中标单位须具备专业技术人员、车辆数量，满足采购人运维要求，并保证正常运行、安全可靠。

5、采购人职责

5.1、采购人应配合中标供应商开展企业端在线监测设备运维及监控平台运维工作。

5.2、采购人负责定期组织检查中标供应商运维工作，实施运维考核。

5.3、按合同条款及时支付服务费用。

6、中标供应商职责

6.1、中标供应商根据采购人认可的运行方案及水质在线监测系统相关的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保系统的正常稳定运行。

6.2、中标供应商在接手该监测系统的运行维护管理后，因该监测系统运行不正常引起的相应责任都由中标供应商负责。中标供应商必须及时完成采购人提出的工作任务。中标供应商不得将工作任务的全部或部分转包给其它公司。

6.3、中标供应商应保障系统稳定、正常运行，保证采购人获取的监测数据（数据获取率）达到相应要求，并建立符合管理要求的运行维护技术档案。

6.4、根据相关法律法规，如中标供应商有擅自拆除、闲置自动监控设施或对在线数据弄虚作假等行为的，依照相关法律给予处罚，并立即终止合同。

7、其他要求：

7.1中标供应商必须按规定程序和有关要求进行运维过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

7.2 运行维护服务期间，凡水质在线监测系统在正常使用情况下的易损件、校验试剂等由采购人单位负责提供，中标供应商负责修复或更换，修复或更换的费用包含在合同总价内，采购人不再另行支付。

7.3项目实施期间，采购人如遇重大活动和节日、重大检查、突发事件等需要供应商提供在线监测点设备紧急运维服务的，供应商须无条件配合，费用包含在报价总价中。

7.4中标后，中标供应商应在乐清地区设立本项目服务机构，项目负责人为1人，常驻人员不少于4人，车辆不少于2辆，运维人员自行配备便携式检测设备。

说明：提供项目负责人与常驻人员投标截止日前近3个月内任意1个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖公章，否则作无效投标处理。

六、报价方式

本项目报价为总价包干，含招标文件规定所需的设备、人员、车辆、办公场所、保险、劳保、管理、税费、利润等产生的所有费用。

监测设备维护配件及耗材由采购人提供，费用由采购人承担。

七、服务期限：合同期限为一年，具体提供服务时间以采购人书面通知进场时间计算。一年服务期满后，在该服务期一年内4个季度的考核平均分在80分（不含80分）以上的，可续签下一年合同，否则采购人有权拒绝续签下一年合同，最多可以续签二年。因不可抗力或政策性原因，采购人有权提前解除合同。

八、付款方式：中标供应商在签订合同前应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金,履约保证金在服务期结束后无质量和服务问题的15个工作日内无息退还。

采购人按考核结果支付每季度相应费用，中标供应商开始投入服务起计，于次季度首月内支付上季度服务费用，最后一次服务费用在所有服务结束考核后支付。

九、其他

1、招标代理服务费

由中标供应商在领取中标通知书前向代理单位支付招标代理服务费1万元。招标代理服务费汇入以下账号：
    户名：乐清市中源建设咨询有限公司

账号：33001627573053004451

开户行：中国建设银行乐清支行营业部

2、乐采云技术服务费

根据乐采云发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）规定，本项目技术服务费由中标供应商支付，并于中标结果公示后5个工作日内支付该项目的技术服务费。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是参照相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本项目采购预算为50万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。如果所有投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

5、知识产权

5.1、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2、投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3、投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4、投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在投标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商在报名后领取招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理单位，但通知不得迟于招标文件规定时间使代理单位收到，代理单位将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或代理单位有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由报价部分和商务技术部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。商务技术部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二（一）） |
| 2 | 分项报价表（附件二（二）） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、商务技术部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件一） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 偏离表（附件三） |
| 5 | 项目业绩表（附件五） |
| 6 | 项目人员配置表（附件六） |
| 7 | 供应商拟投入本项目的设备、器具及车辆的配备（自有设备的，设备、器具须提供发票或购买合同，车辆须提供车辆行驶证，复印件加盖公章；租赁设备的，设备、器具须同时提供租赁协议和发票（或购买合同），车辆须同时提供租赁协议和车辆行驶证，复印件加盖公章） |
| 8 | 特点和难点分析 |
| 9 | 运维实施方案（包括服务范围、目标、思路，岗位设置及职责，运维工作内容细分及考核等） |
| 10 | 应急措施（供应商针对防汛抗台、防疫、重大活动和节日、重大检查、突发事件等制定的保障方案及各项应急保障承诺等） |
| 11 | 供应商对设施运行维护服务过程中的技术质量监管措施及技术保障 |
| 12 | 移交方案（针对移交程序以及移交内容的安排，对移交接收期工作安排） |
| 13 | 台帐管理方案 |
| 14 | 服务承诺（故障响应时间承诺（提供承诺函），修复时限、技术服务承诺和有利于项目实施的服务质量保证） |
| 15 | 合理化建议 |
| 16 | 其他招标文件要求的资料 |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开装订分别密封)。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标保证金：无

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

7.2、投标文件应按招标文件要求签字或盖章，投标供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达代理单位处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

8.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件报价部分和商务技术部分须分别装订成册且分别密封。

投标文件密封包装上须分别注明“报价部分投标文件”、“商务技术部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、代理单位如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、投标文件递交到指定的投标地点。

3.4、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、代理单位按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、开标

1）首先开启各投标供应商商务技术标。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其商务技术标评审。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入报价标开标。

4）报价标开标

（1）检查有效投标供应商报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的报价部分投标文件，宣布“开标一览表”全部内容。

（2）开报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）公布结果。

6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件一） |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入商务技术标评审。 |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向代理单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标报价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.6、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.8、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.10、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.11、评标委员会对未中标的供应商不作解释。本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

代理单位将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理单位在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展招标活动。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或代理单位领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日10个工作日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   合同格式

编号  ：

采购人：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司   （以下简称甲方）

中标供应商：本次采购中标供应商                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就饮用水在线水质检测设备运维事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

第一条：合同价格及内容

1、农饮水在线水质监测设备维护服务费：        元(大写：        )。

维护服务费为总价包干，含招标文件规定所需的设备、人员、车辆、办公场所、保险、劳保、管理、税费、利润等产生的所有费用。

监测设备维护配件及耗材由采购人提供，费用由采购人承担。

2、监测点清单（见附件）

说明：本项目现有水质检测设备的品牌分别为哈尼克、哈希；蓝长联系人吴文琴，联系电话19921434995；供应商须自行联系设备原供应商，了解设备现有状况，项目实施过程中，如有设备损坏需要更换的，供应商应联系设备供应商，由原设备供应商出具配件损坏的返厂检验报告并经温州公用事业发展集团乐清水务有限公司单村供水分公司同意后更换。

第二条：运维管理期限

运维服务期一年，     年   月   日至    年   月   日。运维期内，乙方的服务需达到甲方的各项要求，若乙方有违约行为，甲方有权单方面解除合同。

一年服务期满后，在该服务期一年内4个季度的考核平均分在80分（不含80分）以上的，可续签下一年合同，否则甲方有权拒绝续签下一年合同，最多可以续签二年。因不可抗力或政策性原因，甲方有权提前解除合同。

第三条：履约保证金

乙方在签订合同前应向甲方提供合同总金额5%的履约保证金,履约保证金在服务期结束后无质量和服务问题的15个工作日内无息退还。

第四条：付款方式

甲方按考核结果支付每季度相应费用，乙方开始投入服务起计，于次季度首月内支付上季度服务费用，最后一次服务费用在所有服务结束考核后支付。

第五条：运维要求

乙方维保人员必须有高度的责任心和必要的操作技能，人员相对稳定，维保人员的数量须与维保工作量相匹配。

乙方维护过程必须填写巡检维护记录表，并由采购方陪同人员或设点单位签字确认。巡检维护工作包括以下内容：

1）在线监测的设备、仪器运转情况，工作状态是否正常；

2）数据显示是否异常，是否超标；

3）现场设备是否有明显的损坏；

4）系统管路是否有漏水、破损，是否堵塞，设备电路情况是否完好，设备周围及设备内部卫生状况是否整洁，在线监测数据上传是否完好、正确；

5）开展余氯、浑浊度、pH值的现场快速检测及与在线检测数据的比对；

6）检测设备由乙方自备；

7）根据实际需要增加的其它巡检维护的内容。

乙方在维保过程中维保人员进入水厂时需要由甲方片区站长报备，乙方的维护人员也应严格遵守甲方有关登记等相关纪律和制度。

乙方须常备至少一套应急更换设备（部件）及相应耗材，当监测点设备出现故障时，须向甲方说明情况后立即更换，确保数据延续，乙方还需提供由饮水在线水质检测设备原供应商出具的配件损坏的返厂检验报告，更换下的设备须交甲方统一作为固定资产报废。

在线监测系统数据平台出现报警后，乙方须在4小时内安排维护人员赶到监测点现场，排查原因，并填写在线监测数据报警处理记录表，排除一切因水路、设备、电路、传输、试剂等非水质原因后，如报警仍无法解除，立即向甲方报告，如确认是生活饮用水污染的，甲方在职责范围内响应相关应急预案。

乙方应当按照有关规定对在线监测仪器定期进行日常校验工作，不得随意闲置、拆除、破坏以及擅自改动生活饮用水在线监测系统参数和数据。

乙方巡检人员发现在线监测设备出现严重问题，无法短时维护到位，须在第一时间报甲方并填写返修申请表。生活饮用水在线监测设备需返厂维修时，乙方须提供临时替代方案，经甲方同意后实施，以确保监测点数据连续性和准确性。

除维保人员外，外单位人员进入生活饮用水在线监测设备现场，须经甲方同意，公司及维保人员须确保在线监测设备数据安全，不得在任何场合以任何形式泄露任何在线监测数据。

生活饮用水在线监测系统数据平台的报警信号，须在排除故障，检测数据恢复正常之后，由现场维护人员关闭报警信号，且需向甲方报告故障原因、处理结果、恢复运行时间。

乙方须指定每个监测点相对固定的巡检日期，每个点每月一次。日常维护可以结合故障排除、配件更换一并开展，巡检过程中须同时开展现场快速数据检测。

甲方将不定期对乙方运行维护工作开展情况进行考核（详见考核办法）。对于维保过程中私自挪用或拆除在线监测设备、数据造假、异常值报警未及时处置造成严重后果及其它可能造成和重大影响的事件，除实行一票否决，扣除全年运维经费外，还将依法追究法律责任。

甲方依据乙方上报的巡检记录单、配件损坏的返厂检验报告，报警处置记录单等记录统计乙方全年维护工作量。并将通过不定期抽查等方式，对乙方维护尽责情况进行记录，维护工作量与尽责情况记录将与全年维护费用结算相挂钩。

第六条：维保技术方案

（一）在线监控设备运营维护工作的主要内容有：

1、日常维护保养：

每月对设备进行现场检查与维护，做好巡检、校准、维护保养、故障维修记录。

2、校验：

每月对设备进行校准，每月对监控设备进行一次比对检测，每月对监控设备进行一次重复性、零点漂移及量程漂移检验。

3、仪器检修：

每月对设备采样单元、预处理单元、分析单元、数据控制与采集单元、数据处理与传输单元等进行检测，对检测出现的问题进行维修。

4、运营档案：

建立完善的档案管理制度，做到一站一档。档案包括：

（1）运行记录（饮用水运行维护记录表（附表1））

（2）维修记录

（3）配件损坏的返厂检验报告

（4）日报（每次站点巡检后，当日需在甲方指定的微信群中上报此次巡检各个站点情况和记录，提供相应照片、记录表等资料）

（5）月报（包括但不限于乐清市农村饮用水水质监测运维信息月统计表（附表2））

（6）年报（包括但不限于乐清市农村饮用水水质监测运维信息2025年统计表（附表3））

注：以上运行记录、日报、月报、年报等涉及的相关表格（格式及内容须按采购人要求提供）需采用手工填写方式填报。

5、管理考核：

考核的主要内容为：运行维护工作（每月维护、质量保证、档案管理、工作响应等）、自动监控设备的运行率、自动监控设备的准确率。

6、其他：

接受主管部门提出的临时性的抽查和考核要求，并做好记录。

（二）浊度仪的维护保养

1、维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 清洗传感器 | 每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 校正传感器按管理机构要求进行 | 按管理机构指示的日程表进行。 |

2、清洗

A、光电池窗口的清洗

偶尔清洗光电池窗口还是需要的。频度取决于溶解于或悬浮于试样中的各种固体的性质和浓度。在窗口上矿物质水垢沉积物中生物的活性是一个最重要的因素，其数值随试样温度而有不同。一般而论，在温暖温度下沉积物增长更多而在低温下则较少。

经常检查光电池窗口以确定是否需要清洗。在进行标准校验或校正之前去除光电池窗口上的任何有机物生长物或薄膜。使用一个棉布拖把和异丙醇或是一种柔和的清洁剂（例如Liqui-nox®）去除绝大多数的沉淀物和污物。矿物质水垢沉积物可能需要用一个棉布拖把在其上施以一种弱酸，然后用一种清洁剂清洗。

不要使用含有磨料的清洗剂。

B、清洗浊度计本体

（1）切断通过浊度计本体的试样液流。

（2）从本体上拆下首部总成罩盖。垂直提起把它拆下。把它放在一旁单独清洗。

（3）从浊度计本体底部拧下进水管排液。

（4）重新装上水管，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液（在3.78升水中放入25毫升家用漂白液）或一种诸如Liqui-nox的试验室用清洁剂（在1升水中放入1亳升的清洁剂）。

（5）使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。

（6）再次拆下水管，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度计本体。清洗并重新安装水管。

（三）余氯仪的维护保养

（1）维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 替换管道 | 定期维护，每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 清洗金属电极 |  |

（2）定期维护

替换管道、数据标准。

（四）pH/温度仪的维护保养

1、维护保养日常

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 定期清洗pH电极、校准，视情况更换电极盐桥和电解液。 | 每次校正之前和必要时。至少1次/月。 |
| 检查仪表工作情况，查看示值有无异常。 |  |
| 每次现场维护用抹布擦拭控制器外表面 |  |

2、常见故障及解决办法

| 症状 | 可能的原因 | 正确的做法 |
| --- | --- | --- |
| 电极不能进行校准 | 测量或参比电极异常 | 更换有问题的电极 |
|  | 与控制器之间的接线不正确 | 检查电极电缆和控制器之间的接线情况。确保接线连接器能与金属线接触，而不是与绝缘线接触。 |
|  | 控制器有问题 | 更换控制器。 |
| 读数不稳定 | 样品管路中的空气 | 如果有空气通过或空气在电极的末端被捕捉到，读数立刻会变得不稳定。这种问题通常可以通过重新定向电极，使气泡不会阻塞传感器来解决。 |
|  | 电极接地不正确 | 参考传感器的用户手册进行正确的接地操作。 |
|  | 玻璃泡有问题 | 更换电极。 |
|  | 流动电势 | 将电极附近的溶液接地。 (尤其是在高纯水中)。 |
| 响应缓慢 | 样品太冷和/或离子强度低 | 升高样品的温度。 |
| pH读数有短期漂移 | 电极的预处理不充分 | 对于一个新的、干燥的电极，至少要做过程水样中预处理10个小时。预处理完成之后再进行校准。 |
| 仪器不稳定 | 可能传感器电缆和/或测定仪到接线盒的连接电缆有问题 | 请检查这两根电缆看是否存在物理性损伤。断开连接电缆的两端（传感器和测定仪），用欧姆表检查是否存在内部短路。 |
| 保险丝熔断 | 电压不稳定 | 更换保险丝。 |
| 继电器板烧坏 | 电压不稳定 | 更换继电器板。 |
| 电气的零点漂移超出编程的极限 |  | 重新校准。 |
| 其他隔离系统出现问题 |  | 重新检查电缆连接情况，电源情况，重新连接电缆和电源。验证测定仪的读数是否与已知的参考溶液的值相同。如果读数能够达到，连接电缆和/或接线盒连接可能有问题。使用一个数字式万用表来检查连接电缆是否存在短接或者开路现象。 |

第七条：考核办法(甲方可根据实际情况进行调整)

1.1、考核以总点位平均分为考核单位，总考核平均分85分（含）以上为合格。考评结果与运行维护经费拨付额挂钩，计算公式：总考核平均得分=（每个点位考核得分总和）/（总点位数量）

1.2、季度总考核平均得分在85分（含）以上的支付季度应付款全额。

1.3、季度总考核平均得分在70分（含）-85分的支付季度应付款的80%，余款直接扣除，并对投标乙方提出书面整改要求，整改期为一个月。

1.4、季度总考核平均得分在70分以下的支付季度应付款的50%，余款直接扣除，并对投标乙方提出书面整改要求，整改期为一个月。

1.5、连续两次季度总考核平均得分在70分以下的或对季度考核中的问题未在规定时间内整改完成的，甲方有权直接解除合同。

1.6、如果在实施过程中，乙方要求单方面中止合同的，则甲方有权扣除履约保证金。

1.7、若乙方在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，并扣除履约保证金。

1.8、合同履行期间，投标乙方承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

2、考核标准：

| 考核项目 | 单个点考核指标（以台账或记录资料进行考核） |  | 扣除分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责系统软件的运行 | 每月1次对站点设备进行现场维护 | 检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 | 2分/次 |
|  |  | 检查内部管路是否通畅，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。 | 2分/次 |
|  |  | 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。 | 2分/次 |
|  | 其他预防性维护 | 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 | 3分/次 |
|  |  | 对电源控制器等辅助设备要进行经常性检查。 | 2分/次 |
|  |  | 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和维护保养、维修记录。 | 3分/次 |
| 日常校验 | 对分析仪做好校对工作，仪表数据与实测数据做对比，超出偏离值为不合格(偏离值以单村内控指标为准)。 |  | 5分/次 |
| 仪器的检修 | 发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理。 |  | 5分/次 |
|  | 对于一些容易诊断的故障，现场进行针对性维修，维修时间不应超过8 小时；对不易诊断和维修的仪器故障，应在48小时内排除故障；若需要仪器厂商维修，不应超过3日；难以修复的，应及时通报甲方和片区站长。 |  | 3分/次 |
|  | 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。 |  | 3分/次 |
| 技术档案 | 建立健全制度，做到一站一档，例行检查维护记录,配件设备更换申请表等。 |  | 5分/次 |
|  | 现场记录应在现场及时填写，应清晰、完整，有专业维护人员的签字。 |  | 5分/次 |
| 人员到岗 | 人员按招标文件及投标承诺到岗。 |  | 2分/次/人 |
| 车辆到位 | 车辆按招标文件及投标承诺到位。 |  | 2分/次 |

3、技术要求

3.1、所有投标的服务必须满足相应标准或使用要求。

3.2、本项目应遵照国家有关的规范、标准执行。

4、质量安全要求

4.1、设备完好确保稳定运行、数据准确服务管控、及时响应提供优质运维，且必须符合本招标文件及有关条款的要求。

4.2、中标单位须具备专业技术人员、车辆数量，满足甲方运维要求，并保证正常运行、安全可靠。

5、甲方职责

5.1、甲方应配合乙方开展企业端在线监测设备运维及监控平台运维工作。

5.2、甲方负责定期组织检查乙方运维工作，实施运维考核。

5.3、按合同条款及时支付服务费用。

6、乙方职责

6.1、乙方根据甲方认可的运行方案及水质在线监测系统相关的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保系统的正常稳定运行。

6.2、乙方在接手该监测系统的运行维护管理后，因该监测系统运行不正常引起的相应责任都由乙方负责。乙方必须及时完成甲方提出的工作任务。乙方不得将工作任务的全部或部分转包给其它公司。

6.3、乙方应保障系统稳定、正常运行，保证甲方获取的监测数据（数据获取率）达到相应要求，并建立符合管理要求的运行维护技术档案。

6.4、根据相关法律法规，如乙方有擅自拆除、闲置自动监控设施或对在线数据弄虚作假等行为的，依照相关法律给予处罚，并立即终止合同。

7、其他要求：

7.1乙方必须按规定程序和有关要求进行运维过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

7.2 运行维护服务期间，凡水质在线监测系统在正常使用情况下的易损件、校验试剂等由甲方单位负责提供，乙方负责修复或更换，修复或更换的费用包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

7.3项目实施期间，甲方如遇重大活动和节日、重大检查、突发事件等需要乙方提供在线监测点设备紧急运维服务的，乙方须无条件配合，费用包含在合同总价中。

7.4中标后，乙方应在乐清地区设立本项目服务机构，项目负责人1人，常驻人员     人（人员数量按乙方投标承诺填写），车辆    辆（车辆数量按乙方投标承诺填写），运维人员自行配备便携式检测设备。

- 第八条：违约处理

1、任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的,其行为即构成违约，但合同规定的不可抗力事件导致发生的除外。如果乙方因不可抗力事件与甲方解除合同，必须提前一个月通知甲方，否则视为违约；甲方因不可抗力事件与乙方解除合同，应提前一个月通知乙方，否则视为违约。

2、发生违约事件时，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在15日内对违约行为予以纠正并书面通知对方，如认为违约行为不存在，则应在15日内向对方提供书面异议或说明，在此情况下，双方应就此问题进行协商，协商不成时按本合同“争议的解决方式”条款解决，违约方应承担自己违约行为给对方造成的直接经济损失。

3、任何一方发生合同规定之外的任何违法行为，违约方不得解除其在本合同下的任何责任或义务。

4、如一方未按合同约定履行相关义务或擅自提前终止合同(除1、约定情况之外)，造成另一方经济损失的，违约方除按照其他约定承担违约责任外，还应向守约方支付损失总额5%的违约金。同时，守约方向违约方要求实现债权所产生的一切费用均由违约方承担。

5、根据相关法律法规，如乙方有擅自拆除、闲置自动监控设施或对在线数据弄虚作假等行为的，依照相关法律给予处罚，并立即终止合同。

6、乙方未履行本合同义务，给甲方造成损失的，由乙方承担全部环保、经济等责任。

7、不能在规定时间内响应运维服务的，每逾期一天，按第10点处理。

8、因乙方违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金。

9、因甲方违约造成终止合同，甲方应退还乙方缴纳的履约保证金，同时支付给乙方履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

10、提供服务的时间要求：若系统出现故障，乙方应在2小时内作出响应，4小时内到达现场，24小时内恢复正常运行。若48小时内仍不能恢复的，在得到甲方同意后使用备用整机。若中标单位未能在规定时间内作出响应，延期将扣款按2000元/天/站点计（从履约保证金中扣除）。由甲方原因导致延期的，延期处罚金可不计，中标单位也不作任何赔偿。

11、乙方在投标时填报的项目负责人、常驻人员等实质性内容，未经甲方同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现因擅自更换项目负责人和项目组人员，甲方有权随时终止合同，并向乙方提出索赔要求。

- 乙方更换主要项目人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经甲方同意，同时按更换人次进行扣款（从履约保证金或甲方应付合同款中扣除）。更换项目负责人按2万元/人次扣款，更换其他人员按0.5万元/人次扣款。

- 项目人员项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同。

第九条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十条：争议的解决

凡有关本合同产生的争端，双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地法院提起诉讼。

第十一条：合同转让和分包

乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十二条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十三条：合同份数

本合同正本一式七份，双方各执一半，同等生效。其中一份合同正本交乐清市中源建设咨询有限公司存档。

第十四条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十五条：合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的招标文件与补充文件（如有）；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、我方符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商投标人参加采购活动应当具备的条件。

2、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

4、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、如我方中标，我方承诺在招标文件规定期限内完成本项目。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

9、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 乐清单村供水分公司农饮水在线水质监测设备维护 | 大写： 小写： |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

★2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

分项报价表

项目名称：             采购编号：                         报价单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |

注：1、本表中的合计总价须与开标一览表中投标总价相同。

- 表格可以延续。

★3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件四

法定代表人授权书

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：               性别 ：        年龄：

详细通讯地址：                   电子邮箱：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

（粘贴授权代表身份证复印件或影印件）

★注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

附件五

- 项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 说明：按评分细则要求提供。

投标供应商（盖章）：

附件六

项目人员配置表

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 担任本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/资格 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有相关证书等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 常驻人员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 常驻人员 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 常驻人员 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 常驻人员 |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按招标文件要求配备齐全相关人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换属违约行为。

2、项目负责人为1人，常驻人员不少于4人，提供项目负责人与常驻人员投标截止日前近3个月内任意1个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖公章，否则作无效投标处理。

3、以上人员如有评分标准要求的相关证书提供证书复印件加盖公章。

4、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

第六部分  评标定标办法

根据相关法律法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

三、评标程序及评审办法

本次开标，商务技术标和报价标分别开启，程序如下：

第一步：开启各投标供应商的商务技术部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其商务技术标评审。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入报价标开标。

第四步：开启通过商务技术部分评审的投标供应商报价部分投标文件，由评委统一进行报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。

四、评分细则

1、报价评分20分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分计算公式：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

- 商务技术评分 80分

| 序号 | 评审项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标供应商2021年1月至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每个得2分，最多得4分。（提供合同复印件加盖公章） | 0-4分 |
| 2 | 投入人员情况 | 项目负责人具有中级及以上职称得2分，常驻人员具有特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）得2分。 （提供以上人员证书及投标截止日前近3个月内任意1个月在投标单位缴纳社保的证明材料，复印件加盖公章） | 0-4分 |
| 3 | 配置设备 | 根据供应商拟投入本项目的设备、器具及车辆的配备进行打分。供应商自有设备的得4-6分；供应商租赁设备的得1-3分；不提供不得分。（自有设备的，设备、器具须提供发票或购买合同，车辆须提供车辆行驶证，复印件加盖公章；租赁设备的，设备、器具须同时提供租赁协议和发票（或购买合同），车辆须同时提供租赁协议和车辆行驶证，复印件加盖公章） | 0-6分 |
| 4 | 特点和难点分析 | 根据供应商对本项目的特点和难点分析情况进行打分。完全合理的6-9分；基本合理的3-6分；合理性较差的0-3分。 | 0-9分 |
| 5 | 运维实施方案 | 根据供应商针对本项目的运维实施方案（包括服务范围、目标、思路，岗位设置及职责，运维工作内容细分及考核等）进行打分。方案详实、合理及可行的8-12分，方案基本合理的4-8分，方案合理性较差的0-4分。 | 0-12分 |
| 6 | 应急措施 | 根据供应商针对防汛抗台、防疫、重大活动和节日、重大检查、突发事件等制定的保障方案及各项应急保障承诺等进行打分。方案科学合理、针对性好、操作性强的6-9分；方案基本合理的3-6分；方案合理性较差的0-3分。 | 0-9分 |
| 7 | 技术质量监管措施 | 根据供应商对设施运行维护服务过程中的技术质量监管措施及技术保障进行打分。措施方案合理性、针对性强的7-10分，措施基本合理的3-7分，方案合理性较差的0-3分。 | 0-10分 |
| 8 | 移交方案 | 针对移交程序以及移交内容的安排，对移交接收期工作安排是否合理、有效，时间控制得当；对服务期满移交期设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施进行打分。方案科学合理、针对性好、操作性强的4-6分；方案基本合理的2-4分；方案合理性较差的0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 台帐管理 方案 | 建立完善的台账管理方案，且方案安排合理、科学，方便业主等监管部门随时查阅巡检记录、巡检报告、设备维养等资料进行打分。方案科学合理、针对性好、操作性强的4-6分；方案基本合理的2-4分；方案合理性较差的0-2分。 | 0-6分 |
| 10 | 服务承诺 | 根据供应商所做的故障响应、修复时限、技术服务承诺和有利于项目实施的服务质量保证进行打分。服务承诺、保证合理性、针对性强的6-8分，基本合理的3-6分，合理性较差的0-3分。 | 0-8分 |
| 11 | 合理化建议 | 根据本项目的现状及实际情况，针对可能存在的问题与不足提出的合理化建议进行打分。合理性、针对性强的4-6分，措施基本合理的2-4分，方案合理性较差的0-2分。 | 0-6分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

3.4、其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附表1：

饮用水运行维护记录表

| 站点名称 | XX水站 |  |  | 维护时间 | 2025年 XX月 XX 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | ☑日常检修  ☑日常巡检 |  |  |  |  |  |
| 运 营 维 护 内 容 | 序号 | 类别 | 状态 | 维护内容 |  |  |
|  | 1 | □PH | □正常□异常 |  |  |  |
|  | 2 | □浊度 | □正常□异常 |  |  |  |
|  | 3 | □余氯 | □正常□异常 |  |  |  |
|  | 4 | 显示屏 | □正常□异常 |  |  |  |
|  | 5 | 管路 | □正常□异常 |  |  |  |
|  | 6 | PLC | □正常□异常 |  |  |  |
| 更换部件 |  |  |  |  |  |  |
| 维护结果 |  |  |  |  |  |  |
| 维修正常时间 |  |  |  | 拟修复时间 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

负责人签字：                                运营人员签字：

| 序号 | 乡镇/街道 | 运维点 | 参数项 | PH | 浊度 | 余氯 | PLC | 显示屏 | 管路 | 备注 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：

乐清市农村饮用水水质监测运维信息月统计表2025-

附表3：

乐清市农村饮用水水质监测运维信息2025年统计表

| 序号 | 乡镇/街道 | 运维点 | 参数项 | PH | 浊度 | 余氯 | PLC | 显示屏 | 管路 | 备注 | 月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |